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   日本TOMY公司 SX系列全自动灭菌锅
                      ——操作注意事项
安装前注意事项
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1. 安装上脚垫，让灭菌锅固定，不要晃动

2. 检查密封圈完好无损

[image: image3.emf]3. 脚踏开关上掀盖，倒入蒸馏水，加水到底板平行，再加一勺自来水
   等待water指示熄灭。
4. 在回收瓶中放入自来水然后放回原位，BOTTLE显示灯熄灭。
5. 盖子闭合后，LID等显示熄灭

6. 盖上盖子，显示ready，之后选择灭菌模式
液体灭菌：使用玻璃器皿、液体，易爆样品的灭菌,
[image: image4.emf]固体灭菌：通用灭菌，适合普通灭菌，此时制冷风扇，排气速      

度可调节
7.设置温度，时间，之后按START 开始
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8.安装时要求用户准备16A的插座。
操作注意事项
1. 灭菌过程中，不要随意晃动主机，搬动主机。
2. 等COMPLETE亮起后，压力显示为0，打开盖子
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盖子开启后，请用挡板挡住蒸汽30秒，再全部掀开，防止剩余蒸汽烫伤
4. 取出样品，并检查是否有样品泄漏，对腔体进行擦拭
5. 擦拭时，注意温度传感器，以及加热圈的保护

6. 多次灭菌后，及时换水，排水阀位于吸收瓶后方左下侧

旋开后排水完毕，注意关闭
7. 吸收瓶用于吸收每次灭菌的蒸汽，当水量超过警戒水位时，
请拔掉连接管和回收瓶的密封口，进行排液
维护注意事项
1. 盖子上方安全阀位置处不可放置物品
2. [image: image7.emf]出现问题，请及时记录错误信息代码如ER10等，联系代理商

3. 及时排水清理，出现水垢及时清理（3个月清洗一次）
4. 如遇其他问题请咨询联系代理商或维修工程师

13601057489  王满元
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