岛津紫外可见分光光度计操作规程
一、开机：
1. 连接电源插座前，确认主机电源开关处于“OFF”（“O”一侧被按下）状态，确认样品室中未放置任何物品。
2. 接通电源，打开主机开关，仪器自检，绿灯闪烁。当有鸣响声发出且绿灯不闪，则表明自检完成（约5分钟）。
3. 打开电脑桌面工作站软件UVprobe。

二、样品测定：
光谱扫描模块（定性）：
1. 在软件菜单栏中点击“光谱”图标    “连接”，UV主机会给出自检报告。所有结果均为绿色，则自检通过，点击“确定”。
2. 点击软件上方的“M”按钮，设定参数（波长范围、扫描速度、测定方式、检测单元、狭缝宽度、光源转换波长等）。
3. 在样品室内参比及检测光路同时放入装有空白溶液的比色民，点击“自动调零”。
4. 调零之后，点击“开始”进行测试，运行结束弹出对话框，点击“确定”。点击软件菜单栏“文件”，根据所需格式另存文件。
5. 点击软件菜单栏“打开”，可调用已测试样品的光谱图，点击“操作”可根据需要获取谱图信息（峰值检测、选点检测等）。

光度测定模块（定量）：
原始数据法（测吸光度）：
1. 单击[窗口]菜单的[光度测定]→方法中输入波长→“下一步”→选择类型→“原始数据”。
2. 点击“原始数据”→“下一步”→“下一步”→“完成”→“关闭”。点击“M”设定波长。
3. 在样品室内参比及检测光路同时放入装有空白溶液的比色皿，若单波长测定，点击“自动调零”。若多波长测定，点击“基线”，扫描范围应包含所选波长。
4. 在样品表中输入待测样品信息（样品名必须是英文或数字），选中待测样品，将检测光路中的空白溶液换成待测样品，点击界面下方“读取unk”。
5. 储存谱图文件，完成扫描，点击“编辑”→ “清除样品表”，然后可进行其它工作。
多点法（测浓度）：
1. 点击软件菜单栏“光度测定”图标→“M”输入波长→“下一步”→“标准曲线”→选择类型“多点”→选择波长→“关闭”。
2. 在样品室内参比及检测光路同时放入装有空白溶液的比色皿，点击“自动调零”。
3. 准备多个不同浓度的标准样品，在标准表中输入标准样品ID与浓度。
4. 将检测光路中的空白溶液换成一号标准样品，点击[读取Std.]。当出现“这个标准没有关联的空白，是否继续？”提示时，点击[是（Y）]。
5. 依次将余下的标准样品放入样品仓，并完成检测。右侧图给出样品对应的点，并自动绘制标准曲线。
6. 查看标准曲线，调整[曲线次数]，选择曲线最接近数据点的次数。点击软件菜单栏“图像”→点击“标准曲线统计”，即可给出标准曲线相关信息（方程式、相关系数等）。
7. 保存标准表。选择[文件]-[另存为]，确认保存路径为Data文件夹。[文件名]输入Standard1，[保存类型]中选择[标准文件（*. std）]。点击[保存]。
8. 在样品表中输入样品名，分别依次放入对应的样品，点击“读取unk.”。
9. 查看样品图像，选择[编辑]-[方法]，点击[校准曲线]标签页，改变[曲线次数]，选择最适合的曲线次数。
10. 保存数据。

动力学模块（恒温下吸光度随时间变化）：
1. 点击软件菜单栏“动力学”图标    “M”输入波长和时间。计时方式选择“自动”时，时间总量中需手动设置测定的时间，以及活度计算的开始和结束时间。时间周期和读数次数将根据时间总量自动设置。计时方式选择“手动”时，可输入时间周期和读取次数，而时间总量（测定时间）会根据输入的时间周期和读取次数自动计算得到。活度范围用于酶反应随时间的变化，如果仅进行时间扫描，则可不考虑活度范围。
2. 在样品室内参比及检测光路同时放入装有空白溶液的比色皿，点击“自动调零”。
3. 在检测光路中的空白溶液换成待测样品，点击“开始”即可检测。
4. 测定完显示“数据集设定”，输入文件名，保存数据。


五、 关机
1.  点击“断开”，关闭软件，再关闭仪器。
2.  取出比色皿，擦拭样品仓。
3.  将干燥剂放入样品室内，盖上防尘罩，填写实验记录。

注意事项：
1. 如果更改测定参数，必须执行基线校正。
2. 空白样品放里面，待测样品放外面。
3. 比色皿光亮面一定要用擦镜纸擦，小心划伤。
4. 仪器使用者应按照本使用说明规范操作，若有故障请及时联系仪器管理员。
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