Kjeltec8400快速操作指南及注意事项
操作指南
1．检查试剂桶保证桶内有足够试剂,保证废液桶内剩余足够空间；
2 . 打开仪器电源和连接冷却水的水龙头；
3. 进入菜单，“设置-配置- 当量浓度常数”栏输入标准酸浓度，若没有更换标准酸时可省略此步骤；
4．在仪器中放置一根空消化管,进入菜单,“工具-手动”,进行 “关闭安全门-加水到样品中-加碱到样品中-加接收液到滴定缸(各项点击右下角‘添加’键重复操作到有液体排出,加入量可用左下角[image: ]键调节) 排空滴定器到滴定缸-充满滴定器”（这两项若滴定器内充满标准酸可省略)；
5. 进入菜单，点击“列表-点击[image: ]，新建批次,定义样品架类型（例：20*250ml），程序:AN300”，保存后返回,进入样品栏,对照样品架消化管排列顺序新建空白或样品,在新建样品后要选择预定义样品类型和输入样品重量,保存后返回, 进入菜单点击：“注册-注册批次”,注册好的批次将有“A”字符显示。放入消化好的样品管,点击[image: ]键，开始分析,分析结束后,放入下一个消化好的样品管，依次操作；
注意：每天第一次开机，建议用所使用的程序，做五次“管空白”，期间可不必更换消化管。测样过程中可点击[image: ]键中止，发现仪器有漏蒸汽，漏液等异常情况，请立即关机或切断电源，向设备管理老师报修。
6. 关机  放置一空的消化管到仪器,进入菜单“分析-快速分析”菜单中,选择清洗程序“CLEANING”,预定义样品类型选择“Blank”,点击“开始”键,完成清洗后取下消化管,拆洗仪器底部支撑消化管的接收盘,进入菜单“设置-手动”,关闭安全门,关闭仪器电源和连接仪器冷却水进水阀。
注意事项
1. 配置溶液时，1L 1%的硼酸中加入10ml 0.1%溴甲酚绿溶液，7ml 0.1%甲基红溶液（各药品一定要溶解充分，必要时可利用超声波清洗仪促进溶解）。
2. 开始正式测定前，请手动操作各部件，赶走仪器管中的空气和旧溶液；添加硼酸至颜色与酸液实际颜色相近；滴定器（注射器）里空气排空，往上选添加即可；更换标准酸时，先把滴定器里多余的酸排空。
3. 每天测试完毕后需做好以下清洁工作：
A 蒸汽清洁
a. 打开安全门，在仪器中放入一个消化管。
b. 在手动菜单中使用加水功能，添加150 ml水到试管中。
c. 使用启动蒸汽功能，持续5 min以清理系统。
d. 停止蒸汽。
e. 将消化管移出，倒掉内容物。
B 清理消化管导筒和支座 
a. 向下按蒸馏头把手，将消化管导筒(3)取出。注释：当移动消化管导筒的时候，不要弯曲Teflon管(2)，因为其可能被损坏或喷溅液体。
[image: ]b. 用温水或湿布清洁消化管导筒和支座（1），然后擦干。注释：如必要，可拆下支座进行清洁。
C 清洁滴液盘、消化管支座和安全门
a. 提起消化管支座，拉出滴液盘。
b. 向下压蒸馏头把手，取出安全门。
c. 用温水清洁，然后用软布擦干。
d. 重新装回各个部件。
D 清洁消化管接头
打开安全门，用湿布或海绵擦洗掉接头上的残留物。
E 清洁溢出物
用潮湿的软布或海绵擦拭仪器上的溢出物（不要用海绵擦拭显示屏）。
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