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Mars6 Xpress消解样品注意事项与日常维护

一、注意事项：

1、 仪器操作

（1） 仪器停止运行后5分钟之内不要关机，以保证仪器高压部分充分冷却
（2） 必须保持微波腔体、转盘、腔体保护板干燥清洁

（3） 开关机间隔应大于一分钟

（4） 不要空载运行仪器

2、 传感器

（1） 红外温度传感器：必须保持窗口的干燥清洁。

（2） 转盘检测和反应罐计数传感器：必须保持发射端和接收端窗口的干燥清洁。
3、 消解样品准备

（1） 以下样品不适合在微波消解容器中使用，禁止在微波系统内随意操作以下物质（根据CEM公司和国际上发表的文献材料）：                                                                        

·炸药（TNT，硝化纤维等）      推进剂（肼，高氯酸胺等）      高氯酸盐

·二元醇（乙二醇，丙二醇等）   航空燃料（JP-1等）           引火化学品

·漆                           醚（熔纤剂-乙二醇苯基醚等）   丙烯醛

·酮（丙酮，甲基乙基酮等）     烷烃（丁烷，己烷等）          乙炔化合物

·双组分混合物（硝酸和苯酚，硝酸和三乙胺，硝酸和丙酮等）     乙醇
·硝酸甘油酯，硝化甘油或其它有机硝化物                       甘油
（2） 建议不要使用高氯酸，使用硫酸、磷酸时应有严格的温控措施。
（3） 不得在反应罐内使用碱类、盐类消解样品

（4） 样品未知时或有机基体样品，干样品量不得大于0.5克，无机基体样品应小于1g；
（5） 溶液量不小于8ml，不大于30ml
（6） 加样时不要使样品沾在内衬壁上。
（7） 加入试剂时，保证试剂顺着内衬壁缓缓流下，以免加入过猛把样品冲洗到内衬壁上

（8） 加入试剂后，确保样品与试剂充分接触。

（9） 对于有机基体的样品或加入试剂后就有反应的样品，不盖盖子，通风柜内放置15-30分钟，以避免样品在密闭情况下剧烈反应。对于可能含有易发生剧烈反应成分的样品，如食品、化妆品，应在100℃条件下开口预消解30分钟。
（10） 同一批消解必须保证每个反应罐内试剂相同，样品类型一致，称样量偏差小于10%。    

4、 反应罐

（1） 若使用Classic Method传统方法，使用的反应罐必须与选择方法设定的反应罐相同，否则可能损坏传感器或反应罐
（2） 在同一批反应中，不可混用不同型号的反应罐。
（3） 转盘，外套，必须保证干燥清洁；外套不得浸泡清洗

（4） 转盘上摆放反应罐时，应尽量均匀对称。每批反应罐最少8个。
（5） 对于硝酸、盐酸等低沸点的酸，反应罐使用温度不要超过200度，180或190度即可。反应结束后，反应罐内的溶液减少量如果大于2ml，说明反应罐泄压过度。

（6） 反应完成后，仪器自动风冷反应罐。15分钟后，即可从仪器内取出转盘和反应罐。
（7） 不要使用硬质物清洗内衬罐（如硬质毛刷、去污粉等），以免损伤内衬表面。
日常维护

	频次
	描述

	使用前
	· 确认仪器微波腔体、转盘、腔体保护板干燥清洁，否则清洁并干燥
· 确认反应罐部件转盘、外套、弹片、内衬和盖子是否干燥清洁，否则清洁并干燥
· 确认红外温度传感器窗口干燥清洁，温度指示应正常显示室温
· 确认转盘检测和反应罐计数传感器窗口干燥清洁，否则清洁并干燥

	使用后
	· 用镜头纸清洁转盘检测和反应罐计数传感器窗口、红外温控窗口。
· 用干净柔软的毛巾清洁仪器表面、微波腔体、转盘、腔体保护板；必要时可以沾热水或使用中性清洁剂，然后用水擦洗干净，干燥
· 内衬、盖子、弹片的清洗,与烧杯清洗基本相同，但不要使用硬质毛刷和去污粉，可以泡酸，超声波清洗，清洗后干燥。干燥可以晾干，擦干，或在烘箱内60度烘干。
· 用干净柔软的毛巾擦拭罐子转盘，外套；但外套不得用水冲洗

	每周
	· 检查仪器门是否工作正常，否则停止使用
· 检查反应罐部件，如有变形，腐蚀，即停止使用
· 清洗排风管路接头，注意不能漏气
· 检查转盘工作是否正常：从仪器取出转盘，放在干燥清洁平面如桌面上，用手转动转盘，转盘应在原地平滑转动。如异常，停止使用。

	必要时
	· 使用硝酸体系消解时，内衬和弹片使用一段时间后会发黄。可以把内衬和弹片在150度下用烘箱烘8小时，以去除内衬和弹片吸附的氮氧化合物。
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