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MultiN/C3100TOC/TN仪

操作规程

1、打开氧气瓶总阀，调整氧气减压阀的分压阀至0.4-0.6兆帕(MPa)。

2、打开主机电源，然后打开自动进样器电源（如果有的话）。

3、打开计算机电源。

4、待主机指示灯变绿后，双击multiWin图标，打开软件。

5、输入软件口令（Admin），然后点击OK。
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旧的软件型号的操作者名称为：Laborleiter；输入口令为：Laborleiter。
6、设定（初次使用，或者从分析固体样品切换到分析液体样品时）：

（1） 点击Configuration（配置），点击下拉菜单Options（编辑器设置），选择分析仪器部件Analyzer  Components（仪器组件），液体样品选择internal furnace(内部炉体)，如有N检测器，选择N，如有自动进样器，根据进样器样品位数，选择相应的进样器，点击OK（确认）。
（2） 从分析液体样品切换到分析固体样品时
选择外部固体炉体，只选择C检测器
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7、新建方法：点击菜单：方法—新建
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在File name（名称）中键入新文件名后，选择测量参数（如TOC(diff)、TN），选择测量次数（如2－3），选择测试精度要求（如3%），
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点击过程参数Process  Parameters（方法参数），选择进样体积（如300ul），选择积分时间Max Integration time(如：200S)。点击Save保存，点击YES确定此方法，再次点击YES确定此方法作为当前的测量方法。
载入已存方法：选择菜单-装载Load Method，或者点击桌面上装载方法按钮载入已存方法，点击OK确认。

注：已存方法中已包含校准曲线，可用一点标准样品来检验校准曲线是否满足测试要求(校准曲线是否漂移)，如果校准曲线满足测试要求，可直接测试样品，否则需重新制作校准曲线。

8、校准曲线的制作：

   选择菜单测量-校正（Calibration）或者点击桌面上校正，点击yes确定，再次点击yes确定采用当前方法，编辑校准曲线的标准样品份数（4个以上），输入标准液浓度（mg/L）。校正空白选择测定值，点击测量（Measurement），弹出自动进样器对话框，将标准液放在相应的位置上，点OK，弹出测量对话框，然后点击START（F2）开始自动测量。
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校准曲线做好后，仪器将自动弹出校准曲线表，你可通过选择标准样品点数来修改校准曲线。校准曲线修改后，点击应用到方法（Link with method），点击yes确定此方法，点击应用（Accept Values），校准曲线的K1、K0将变为新值。点击“CLOSE”关闭当前对话框，再关闭校准曲线对话框。
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9、测量样品：

选择测量（Measurement），开始测量（Start Measurement）或直接点击桌面上开始测量,或F2快揵键，输入样品名称及样品表名称，点OK，自动进样器对话框将弹出，在样品列表(Analysis Table)输入相应名称后，点击开始（Start），弹出测量菜单，点击“Start F2”，仪器将自动测试样品。
如果不带自动进样器，需重复上述操作，输入不同的样品名称，样品表名称最好一致，这样测试完毕后便可打印样品表。
10、数据处理
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待检测完毕后，从数据报告-分析数据报告（或分析数据表报告）调出样品数据，打印测试结果等。

11、关机：

    选择退出（EXIT）按扭，退出软件，关闭主机电源，关闭自动进样器电源，关闭计算机电源，将氧气瓶总阀关闭，松开氧气瓶分压阀。

注意事项：

1、 只有待主机指示灯变绿后，才能双击multiWin图标，打开软件。

2、 如果仪器配制了自动进样器，应调节好自动进样器的进样位置及进样深度。

3、 采用TOC（diff）方法，使用10%的磷酸；NPOC方法，使用2molHCl。

4、 每次测试完毕后，应进几针空白液，待仪器指示稳定后，再退出软件，关闭仪器。

若有其它技术疑问，请咨询德国耶拿分析仪器股份公司

北京代表处Tel：010-65543879, 65543849           Fax：010-65543265

上海代表处Tel：021-54261977，54261978           Fax：021-54261976                        
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