超低温冰箱MDF-U53V使用说明

一、控制面板介绍
buzzer报警蜂鸣停止键：使声音报警停止的按键。报警测试的蜂鸣不能用此键消除。
set 设定键：用此键进入温度设定模式，按此键可调节的数字将会闪烁。再按一次此键设定的更改被记录。设定模式下90秒内部进行任何操作，此模式将自动解除。
数字选项变更键：在设定模式下按此键来进行设定项目的变更。在温度显示模式下，按下此键5秒以上的时间可进行按键锁定的操作。
 数值变更键：在设定模式下对对象进行数值的变更。在温度显示模式下，用此键可选择按键锁定的开或者关。按住此键5秒钟以上可以进入报警设置的模式。
 数字温度显示器：显示当前箱内温度或设置温度。
 alarm报警指示灯：在报警情况下会闪烁
 alarm test报警测试按键：用来测试报警系统。需要在打开电池开关的情况下使用。
door 门报警灯：当门打开后会亮起。
 filter滤器指示灯：当灰尘堵塞了滤器后此灯会亮起。
 battery电池指示灯：该灯亮时则表明需要更换电池。
status 状态检查指示灯：当出现不良外周环境时次灯会亮起。提示检查操作环境。 
 status状态检查键：当状况检查指示灯亮起时，按此键会显示错误代码。
二、使用注意事项
1、温度可设定范围是-50℃—90℃，当环境温度高于30℃时，冰箱不能负载低于-85℃。 
2、 报警的蜂鸣声音可以通过按BUZZER键来消除。
3、冰箱应放置在一个通风的位置，运行环境温度不应超过30℃。如果不能保证环境温度，当环境温度超过30℃时，请把冰箱温度设定在-75℃左右； 
4、当您从冰箱里取放物品时，请戴上防冻手套，以免冻伤；
5、请勿用玻璃及其它不耐低温材质容器盛放需要冷冻的物品，以防容器涨裂；
5、冰箱内严禁放入具有挥发性、易燃、易爆等危险特性的物品；
 6、冰箱的外表不能用水直接冲洗，这样容易导致冰箱漏电；
[bookmark: _GoBack] 7、请勿一次性放入10kg以上未被冷冻的物品，如果需要放入超过10kg物品时，必须分批逐次放入，当第一批物品的温度达到设定温度时才能放入下一批，每批总量不能超过10kg，放入的总量不能超过150kg，否则冰箱长时间超负荷运行，会对压缩机产生不利影响，甚至损坏压缩机.

