DDSJ-318型电导率仪的操作规程

一．仪器功能

1.可进行电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度及当前溶液的温度值的测量。

2.采用微处理器技术，使仪器具有自动温度补偿、自动校准、自动量程切换等功能。

3.具有标定功能，用户可标定电极常数或TDS转换系数，且支持二点标定。

二、测量范围

电导率：0.055μS/cm～199.9ｍS/cm；

电阻率：5.00Ω.cm～18.25 MΩ.cm；

TDS：0.000 mg/L～100g/L；

盐度：0.00～8.00%；

温度：-5.0～135.0 ℃

三、按键介绍

1、仪器后面板介绍：后板从左至右安装有电源插座、测量电极插座、温度传感器插座、接地接线柱、PP40型打印机插头。（注：若将温度探头拔出，仪器则认为温度为25.0℃，此时仪器所显示的电导率值是未经温度补偿的绝对电导率值。）

2、 仪器前面板右方有10个功能键，分别为：设置键、确认键、Λ键、V键、贮存键、标定键、打印键、取消键、删除键、帮助键。

设置键：可用于设置电极常数K、温度补偿系数α。

确认键：用于确认当前的操作状态，以及操作数据。

Λ键、V键：称上行、下行键，主要用于调节参数，或功能之间的翻转。

贮存键：用于贮存当前的测量数据及对应的参数值。

标定键：用于标定电极常数。

打印键：用于打印当前的测量数据或所贮存的测量数据。

取消键：主要用于从设置状态返回到测量状态。

删除键：用于删除所贮存的测量数据。

帮助键：利用此键，用户可借助于打印机，得到有关当前操作的提示。

四、操作流程

1、根据电导率的范围，须选用合适的电极。

2、将电导电极和温度电极分别插进各自插座上，并让它们浸入被测溶液中。

3、将所配的电源接到后面板±12V插座上。此时仪器首先显示本仪器型号,片刻后，直接进入测量状态，此时仪器采用的参数为用户最新设置的参数。这样，用户如果不需改变参数，则无需进行任何操作，即可直接进行测量。(仪器出厂时，初始值定为K值定为K=1.00，α=0.020)。

五、测量功能

仪器将自动完成部分工作，包括对溶液的电导率、温度的采样、计算、自动量程转换，最后显示所测的电导率及温度值。上排数据即为所测溶液折算成25℃的电导率值，而下排数据为所测溶液的温度值，右上角“”表示电导率的单位，如“”指向mS／cm，此时电导率的单位为mS／cm。反之，则为μS／cm。右下角“”（闪烁）且指向测量，表示当前状态为测量状态。

六、标定功能

本功能可使你通过测定标准溶液的电导率值与实际电导率数值之比，从而达到标定电导池常数K值的目的，其操作步骤如下：

清洗电极；根据电导常数，配制合适的标准溶液，配制的成份比率和标准电导值见说明书上的表3表4；将电极接入仪器，将温度探头拨出，仪器则认为温度为25℃，此时仪器所显示的电导率值是未经温度补偿的绝对电导率值；将电极浸入标准溶液中；控制溶液温度（恒定）为（25.0±0.1）℃或者（20.0±0.1）℃、（18.0±0.1）℃、（15.0±0.1）℃； 接上电源，待仪器读数稳定后，按下标定键，仪器上排显示的是当前测量所得的绝对电导率值，左下指向标定且闪烁，表示当前的状态为标定状态；按照说明书表3按Λ键或V键使仪器显示表3中所对应的数据，然后按下确认键，仪器将自动算出电极常数值并贮存（具有断电保护功能），随即自动返回到测量状态；按取消键，仪器退出标定状态并返回测量状态。