SmartSpec™ Plus 
核酸蛋白测定仪

中文操作指南
（本指南仅供参考，以英文说明书为准）

第一章 仪器介绍
SmartSpec Plus 核酸蛋白测定仪比其它许多台式分光光度仪拥有更完善的特点和功能，其性能优越，运行稳定，功能强大。
特别适用于生命科学研究
SmartSpec Plus工作波长在200-800nm，是核酸和蛋白样品常规定量的完美工具。
SmartSpec Plus可用于
•	DNA，RNA 和寡核苷酸的定量
•	用Bradford，Lowry和BCA检测法定量蛋白
•	监控细胞的生长状况
•	简易的动力学分析
•	波长扫描和峰检测
更简单的样品分析
    SmartSpec Plus 的设计充分考虑了用户的需求。简易的菜单式界面简化了测试过程，只需触摸一下按键就可以提供常用样品的计算结果。转换因子可以储存和修改。SmartSpec Plus能提供以下计算结果，如：
•	显示核酸纯度的A260/A280比率
•	定量分析（考虑稀释因子）
•	μg/ml样品浓度（寡核苷酸pmol/μl）
•	寡核苷酸的摩尔消光系数和分子量
在测试结束时，打印显示使用者，日期和结果的报告
核酸定量
    SmartSpec Plus能满足定量PCR产物、核酸制备或细胞转染样品的定量检测要求。选择定量dsDNA、ssDNA或RNA，并从预设的转换因子中选择或输入一个最适合代测样品的数值。SmartSpec Plus能提供吸收值、浓度和纯度值，确保下游工作的顺利进展。
    SmartSpec Plus简化了DNA、RNA寡核苷酸的定量过程。当你输入序列、长度或组成时，SmartSpec Plus会以μg/ml或pmol/μl为单位显示出样品浓度，并计算摩尔消光系数和分子量。
蛋白定量
    SmartSpec Plus安装了Bradford，Lowry和BCA蛋白定量检测方法的预编程序，每个检测方法都具有其独特的特性，方便数据收集及对测试结果进行全面分析 。简单明了的菜单引导你完成整个测试流程，确保检测到所有标准品和重复样品。
•	九个重复样品为一组进行标准品分析
•	可储存10个自定用户名的标准曲线
•	自动计算每个重复组的均值和标准值偏离值
•	可打印含有r2值的标准曲线报告
其它优点
•	带有内置打印机
•	氙闪光灯延长了灯的使用寿命，降低了维护成本
•	6种语言的选择界面
•	精致而小巧的外观设计
技术指标
光源	氙灯	
检测器	光敏二极管阵列	
显示屏	2×24字符背光LCD	
打印机	内置字符/图形打印机	
接口	RS-232串口	
波长范围	200-800nm	
波长精准度（18-27℃）	200-250，300-800nm＜±0.1nm
250-300nm＜±0.5nm	
光谱宽带	＜±5nm	
吸收精确度	0.5AU: ±0.01， 1.0AU: ±0.02	
吸光度的重复性	0.5AU: ±0.005， 1.0AU: ±0.01	
杂散光	Nal标准230nm：＜0.2%	
工作温度	15-35℃	
光束高度（Z维）	8.5nm	
电源	90-260VAC, 47-63Hz	
控制器	CE, TüV	
体积（W×D×H）	33×26×14cm	
重量	~3.8Kg	

    

第二章 安装及操作流程
仪器部件介绍

1、操作键盘界面；2、显示屏；3、样品箱门；4、内置打印机；5、打印纸放置口

6、风扇口；7、通用电源接入口及ON/OFF开关键；8、连续输出接口

9、比色皿检测孔；10、比色皿存放孔；11、比色皿卡，用于固定比色皿；12、光路轴

               13、打印纸；14、打印纸轴；15、打印纸移动装置

简要操作步骤
1.打开电源开关，仪器进行自检，显示屏显示主界面。
2.点击操作界面，选择目标程序
A．DNA/RNA
I.	选择核酸种类
a)	dsDNA, ssDNA 或 RNA:选择或修改对话框
b)	DNA oligo 或 RNA oligo：输入摩尔消光系数和分子量或选择SmartSpec提供的方法来评估这些参数
II.	选择是否减去背景，如果选择，需输入特定背景波长
B.蛋白
I.	选择方法
a)	Bradford：测定595nm波长的光吸收
b)	Lowry：测定750nm波长的光吸收
c)	BCA: 测定562nm波长的光吸收
d)	UV: 测定260,280和320nm波长的光吸收
e)	其它：测定指定波长的光吸收
Ⅱ.选择标准曲线选项
a)	建立新标准曲线
b)	调取存储标准曲线
c)	无标准曲线，SmartSpec不能将光吸收转换为浓度
C．扫描
I.	      设定扫描的波长范围（200-800nm）
II.	      选择是否减去背景，如果是，则设定背景的波长
III.	选择扫描模式（快扫或慢扫）
IV.	如果选择快速扫描，选择成功扫描的次数
  D．Kinetic
I.	     选择波长
II.	     选择数据收集的间隔时间
III.	选择是否减去背景，如果是，确定背景波长
  E．OD600
I.	     确认或修改对话框
  F. λ
I.	     选择要扫描的波长个数
II.	     输入特定波长
III.	选择是否减去背景，如果是，确定背景波长
 3．如果稀释因子不是1.0，则需设定稀释因子。
 4．仪器调零，将装有空白溶液的比色皿放入测定仪中，按Read Blank键。
 5．获得吸收值，将样品放入到测定仪中，按Read Sample键，获得数据，直至所有的样品测定完成。
 6．测定时光吸收和/或浓度数据会自动显示出，如果还有其它波长下的测定数据，按Abs键查看即可。DNA或RNA oligo浓度以μg/m或pmol/μl为单位，按Conc键进行两种单位的转换。光吸收或浓度值显示出来之后，按Enter键返回到主界面，或直接放入下一个样品按Read Sample继续读数。
 7．测定完成后，按左箭头键退出程序。
 8．如果测定蛋白，保存标准曲线（如果已制作标准曲线），并打印数据报告。