Eppendorf移液枪操作规程
 
 操作步骤： 
1．选择移液枪：根据实验的需要，选择合试量程的枪。以满足一次既能吸取所需的体积为准，减少多次操作所造成的误差，同时尽量选择量程较小的枪。 
2. 调节量程：将移液器横置，水平放至眼前，通过调节轮慢慢地将容量值调至预想值。在容量设定时，当我们从大值调整到小值时，刚好就行；但从小值调整到大值时，需要调超三分之一圈后再返回。
 3．安装枪头：将移液枪垂直插入枪头中，稍微用力左右微微转动即可使其紧密结合。
4．预洗吸头：安装了新的吸头或增大了容量值以后，应该把需要转移的液体吸取、排放两到三次，这样做是为了让吸头内壁形成一道同质液膜，确保移液工作的精度和准度。 
5．吸液：先将移液器排放按钮按至第一停点，再将吸头垂直浸入液面，浸入的深度为：P2、P10小于或等于1毫米，P20、P100、P200小于或等于2毫米，P1000小于或等于3毫米，P5ML、P10ML小于或等于4毫米（具体的浸入深度还应根据盛放液体的容器大小灵活掌握），平稳松开按钮，切记不能过快。吸取液体时，移液器保持竖直状态。
 6．放液：吸头紧贴容器壁，先将排放按钮按至第一停点，略作停顿以后，再按至第二停点，最后松开按钮，确保吸头内无残留液体。
 7．卸掉吸头：卸掉的吸头一定不能和新吸头混放，以免产生交叉污染。
 8．移液器的正确放置：使用完毕，将移液器调至最大量程，将其竖直挂在移液枪架上。
 
注意事项：
 1．调节量程的时候，千万不要将按钮旋出量程。 
2．枪头安装时不可使劲地在枪头盒子上敲击。
3．当移液器枪头里有液体时，切勿将移液器水平放置或倒置，以免液体倒流。
4．禁止用移液器吸取高挥发、高腐蚀液体。

移液器的拆卸安装步骤：
1、拨掉吸头弹射器放入盛放盘内。
2、将容量值调至最大，拧开白套筒与手柄之间的连接螺帽。
3、白套筒端口向下，轻轻提起手柄放入盛放盘内，按住活塞尾部，将白套筒端口向上，置于盛放盘上部。小心取出活塞组件，以免弄掉零件。
4、从活塞杆上或白套筒内取出密封圈放入盛放盘内。 
[bookmark: _GoBack]5、安装步骤与拆卸正好相反。需要注意的是，密封圈的黑色部份朝向白套筒，白色部份朝向手柄。  

