Lumina3400 操作规程
1. 仪器运行环境要求:
本仪器应在干净及安全实验环境中操作使用。样品消解和准备应在一个通风良好的地方并远离仪器。安放本仪器的房间应具备空调以保持衡定的温度，湿度。仪器应置于抗震动环境中。
最佳环境条件:工作温度15－25 ℃；相对湿度< 60％；排风机流率> 6m3/分钟。
2. 仪器运行规程：
2.1 检查仪器电源插头正常，供电电压正常、地线良好，仪器与电脑通讯电缆连接牢固，氩气连接正常； 
2.2 检查仪器管路连接，确保管路无松动，无漏气或漏液发生，检查废液管路顺畅，废液管连接到废液瓶中，检测二级分离器中有水封； 
2.3 安装相映的空心阴极灯，通道2只能安装Hg灯，通道1可安装Hg灯之外的任意灯（ As Se Sn Bi Sb Te Ge Cd Pb Zn）；
2.4 仪器联机：
开启仪器主电源，运行 LUMINA 3400控制软件，软件检测到仪器并显示以下左界面，单击继续进入软件主界面。
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如显示上图右界面，则在主界面工具栏中为仪器设置通讯串口，如下图，单击确定并重启软件使本次设置生效；
[image: ]
2.5设置仪器参数，包括灯电流、PMT负高压、积分时间、载气流速、屏蔽气流速、延迟时间、自动清零周期、蠕动泵转速。通常设置如下： 
2.5.1 Hg电流30 mA，PMT电压280 V，积分时间15秒，载气流速 200 mL/min，屏蔽气流速600 mL/min，延迟时间2 s，自动清零周期为0，蠕动泵转速85；
[bookmark: _GoBack]2.5.2 As电流100 mA 开高强度模式，PMT电压300 V，积分时间12秒，载气流速300 mL/min，屏蔽气流速800 mL/min，延迟时间2秒，自动清零周期为0，蠕动泵转速85；
设置As灯高强度时，先选择High Intensity复选框，再输入电流100 mA，如下图：
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2.6 检查并确定空心阴极灯光斑聚焦在原子化器石英管正上方8 mm，如果光斑偏离，调整灯座螺丝，让光斑位置正常，预热30 min； 
2.7 准备标准样品与待测样品；
2.8 测试：
2.8.1 开氩气钢瓶，调节氩气输出压力0.2 Mpa，软件控制仪器氩气气阀打开，调节流量计到需要氩气流量； 
2.8.2 清洗反应管路：启动蠕动泵，设置泵速‘50’，两根进样管都放入5%或10%盐酸中，清洗2-5分钟；
2.8.3 测空白，直到空白值稳定；
建立批处理样品序列：
单击工具栏中 Batch run按钮，打开Batch run窗口，单击 [image: ]，打开插入标准样品窗口；
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2.8.4 开始测试标准样品，生产工作曲线，再测试未知样品；
注意：先测低浓度样品，再测高浓度样品；在不清楚样品浓度的情况下，每个样品之间先用10%盐酸清洗30秒，避免交叉污染；
[image: ]
2.8.5测定完成，用10%盐酸清洗反应管路5分钟； 
2.8.6生产报告，打印；
2.9关机：
2.9.1取出两根进样管，等管中液体排尽后停止蠕动泵；
2.9.2关闭氩气；
2.9.3灯电流调到‘0’，PMT电压调到‘0’； 
2.9.4退出软件，关闭氩气钢瓶。
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