FreeZone 4.5L小型冷冻干燥机操作规程
1、样品预冻（在超低温冰箱）
样品不能含有机溶剂、酸

样品要用塑料容器（不能用烧杯）盛放，表面积要大，厚度小。
样品要在超低温冰箱预冻至 —40℃以下，或比样品固晶点还低20℃以上，一般预冻3 ～ 8小时。
2、连接冷冻干燥机电源
连接电源之前，要将冷冻干燥机冷井的水排完，用抹布擦干冷井橡胶圈，不能有颗粒状附着。
3、开机（制冷） 
    AUTO 当T< —40℃，自动启动真空泵.
MAN （建议用此手动操作）：当T< —40℃，可从超低温冰箱取出预冻样品，开启样品室气阀，放入样品室 ，按VACCUM（启动真空泵的按键）。 
霜变成冰的现象属正常现象。
4、关闭样品室气阀，启动真空泵
状态：样品中的水升华，吸热，被抽干。
判断冻干的效果：当样品室壁温度于室温相当（用手感觉），或样品室外壁不再有冰霜增加或外壁汽水很少或样品颜色状态明显变化，干燥完毕。
5、取冻干样品
先卸压（缓慢开启样品室气阀，一点一点打开），处于high后，方可关闭真空阀。
6、化冰排水
关机在常温下自动化水，或按Defrost，冬天寒冷可用10℃—20℃水浇融），之后关机。
注意事项：
1 检查冷井和样品室橡胶圈是否漏气。
2 换油的条件：真空泵达不到12 pa；真空泵油由无色（国产油带点黄色）——黄色——棕色(如果真空泵油颜色显棕色，直接换掉) 。
3 换油的步骤：启动真空泵运行30分钟～1小时，关真空泵，将废油从真空泵出口，换油，油量稍多于1/2（大约600ml）。也可以在运行后拿出真空泵进行操作。     
