LYNX6000高速离心机使用规程
一、开机前的准备

通电前先检查离心机的离心槽，驱转轴是否干净。如有尘，有霜，或水，请清理，保持离心槽、驱转轴干净干燥。
二、开机
1、接通电源
拉上电闸，打开离心机的电源开关ON，离心机自检。自检完成后，点击右侧屏幕右下角的开门（或英文 Open Door）按键，打开离心机门。也可通过离心机正面右上方实体按键，打开离心机门。
2、转头安装
根据离心机机型，选择匹配的转头。提起转头，中心对准驱动轴，垂直、缓慢下放在驱动轴上。当完全放于驱动轴上时，转头自动锁住驱动轴，离心机自动识别转头，并在右侧屏幕显示相关信息。如没安装好，请按以上操作，再安装一遍。
3、参数设定
转速/SPEED设定。手指直接点击右侧屏幕的转速（或英文SPEED）按键，输入数字，设定转速。
温度/TEMPERATURE设定。手指直接点击右侧屏幕的温度（或英文TEMPERATURE）按键，输入数字，设定温度。
时间/TIME设定。手指直接点击右侧屏幕的时间（或英文TIME）按键，输入数字，设定时间。

加速/ACCEL设定。手指直接点击右侧屏幕的加速（或英文ACCEL）按键，设定加速过程快慢。

减速/DECEL设定。手指直接点击右侧屏幕的减速（或英文DECEL）按键，设定减速过程快慢。
4、转头放入待离心样品
待离心样品放入转头前，请成对装入两个离心瓶，并用天平平衡好，确保离心瓶放入等量的样品，拧紧瓶盖，对称放入转头中，旋紧转头盖。（注：装载量不超过离心瓶的80%。）
如需低温预冷，请安装完转头，设好参数后，关上离心机的门，离心机开始自动降温预冷。达到温度后，再放入离心样品。
5、启动离心机
放好待离心样品，旋紧转头盖，盖上离心机门。手指点击屏幕左下角的“三角形”按键，离心机开始运转，转头加速到预设转速，屏幕显示离心进程。
6、离心结束
当离心时间倒计时完成，转头自动减速至停止，屏幕显示结束，响结束铃声。打开离心机门，旋开转头盖，取出离心样品。

三、关机
1、取出转头
打开离心机门，旋紧转头盖，双手握住转头盖手柄，大姆指按住转头盖中心的Auto-Lock按键，垂直地、轻轻缓慢地提起转头，与驱动轴分离，转头移除。
2、关掉离心机电源，拉下电闸。
注意事项：
1在使用中如果发现设备有异常的震动，应立即停止使用，向仪器负责人汇报。

2样品离心瓶应该拧紧，以免样品洒在离心槽内。
3离心完毕后将离心机盖打开(以便挥发水汽防潮)。
4离心过程中，如提示出错。应等转头停止后，打开离心机门，再进行处理。严禁转头未完全停止前，打开离心机门。严禁转头未完全停止前，重启离心机。

维护保养

1每次使用前检查电源、屏幕显示是否正常。
2每次使用完毕后做好设备清洁工作，确保离心槽和离心瓶没有洒落的样品。
