SPARK酶标仪操作流程和使用注意
操作流程
1、先打开电脑电源，再打开仪器的电源（在仪器的后方黑色开关）；
2、打开电脑桌面的SPARKCONTROL软件（软件会自动寻找机器联机）；
3、按仪器上方右下角按钮弹出板架，将酶标板放在板架上，点击“plate in”图标将酶标板入机内；
4、在软件控制接面依次选择使用的酶标板型号，要测量的酶标孔，然后选择光吸收的具体波长（可在230-1000 nm 之间选择），选择读数的次数（flashes, 一般选择 5次），最后点击软件左上角 start 键开始测量。（见下图）
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5、在测量时软件会自动弹出Excel表格，测量完毕点击“SAVE”保存测量结果；
6、将板取出，关闭仪器电源。
操作环境要求

温度：15℃－30℃

湿度：<90%（无冷凝）

通风：仪器后侧至少有10cm的通风空间

避光：避免直射阳光

酶标板注意事项

不推荐使用小于1/3最大体积的样品体积来测量（96孔 100微升）

确保酶标板平稳地放在酶标板架上（孔A1在左上角的位置）

不要强行将酶标板架推入到仪器中

结束测量后，先取出酶标板，再退出软件和关闭仪器

确保酶标板架不会被身体或物品碰撞
清洁

定期护养：每周用温和的去污剂清洁机身和酶标板托架

液体溅出时的处理：立刻用吸水布擦去溅出的液体，

用温和的去污剂清洁仪器表面（对于有生物毒性的污染，将5-10%的漂白粉溶于去离子水中，擦拭仪器）

消毒处理

仪器移出实验室或接受维修前必须进行彻底的消毒。

选择消毒液：70%乙醇溶液

消毒步骤：使用浸过消毒液的棉布擦拭仪器外表面和酶标板托架，清洁任何附件。

