Thermo Fisher 程序降温仪操作规程
1、 界面显示 
箱体温度（Chamber）、样品温度（Sample）、LCD 显示程序状态、信息、 降温程序的编辑与查看 
二、 控制面板
2.1   左边 
Idle    没有程序运行 
Run    有一个降温程序正在运行中 
Wait   正在运行的降温处于暂停状态，按下“Run”键可继续运行 
End    箱体升温到+25℃ 
2.2   右边
Cool    打开一个氮气电磁阀 
Cool+   打开两个氮气电磁阀 
Heat    正在加热 
2.3   控制面板上共有7 个控制键 
Warm    开始加热。 
Run      开始选定降温程序，或者继续暂停的降温程序。 
Slience   停止报警音并清除显示的报警信息。 
Back     完全停止一个正在运行的降温程序并回到程序主菜单。 
Enter    开始新一行，进入子菜单，移动光标到右边。 
Up      向上滚动显示条，或改变程序步骤和设置步骤。 
Down    向下滚动显示条，或改变程序步骤和设置步骤。 
三、 液氮供应
 液氮要求：干净，压力为0.15±30%Mpa 
氮气接头不可上的过紧，否则会损坏接头，接头处不可使用密封胶带。 
四、 自动编辑程序 
6.1 使用上下箭头键选择“Edit”（编辑）模式，按Enter 键； 
6.2 使用上下箭头键选择 User1 至 User10(自定义程序)中的一个，按 Enter 键； 
6.3 使用上下箭头键选择步骤step； 
6.4 使用左右箭头键移动光标，使用上下箭头键可更改字母、数字或符号， 使用SILENCE 键可删除字母、数字或符号，使用左右箭头键移动光标； 
6.5 步骤0 输入程序名称，完成后，移动光标回到最左边； 
6.6 按向下箭头键，选择步骤1，按Enter 键进入编辑；
6.7 可使用上下箭头键选择一下功能 
6.7.1  0.0 C/mC to 0.0 C 箱体温度以设定的变化率到达设定温度 
6.7.2  0.0 C/mS to 0.0 C 样品温度以设定的变化率到达设定温度 
6.7.3  Wait at 0.0 C 达到设定的温度并等待 
6.7.4  Hold for 1m at 0.0 C 在设定的箱体温度等待设定的时间然后继续 
6.7.5  Precool 冷却样品至+5℃然后继续下一步骤 
6.7.6  Jump to 1 跳到设定的步骤 
6.7.7  Loop to 1 for 1 从当前步骤回到设定的步骤循环设定的次数 
6.7.8  End 完成程序 
6.8 选定功能后，使用上下左右键更改参数 
6.9 当所有的步骤设置完成后，继续按BACK 键直至回到主菜单。 
五、 预置的六个降温程序（Pre-set Profile） 
此六个降温程序是不可改变参数的，可通过如下办法查看预设程序的参数 
1. 用Up 或Down 键选择需要查看的程序 
2. 按Enter 键进入“View”模式，用Up 或Down 键来查看步骤Step 
3. 按BACK 键返回主菜单 
[bookmark: _GoBack]注明：Pre-set Profile #1 通常用于2.0ml 的样品管。 
Pre-set Profile #2 通常用于96 孔板。 
Pre-set Profile #3 通常用于STRAW SIZE 样品管。 
Pre-set Profile #4 通常用于造血干细胞（65-100ml）。 
Pre-set Profile #5 通常用于皮肤组织。 
Pre-set Profile #6 通常用于造血干细胞（65-100ml），但降温过程与#4 不同。 
六、 操作步骤 
5.1 将样品放进箱体 
5.2 选择降温程序，按“Run”键开始程序 
5.3 如果程序中含有“Wait(等待)”步骤，在等待温度到达后，再按下“Run” 键继续其他步骤。 
5.4 程序完成后，“End”灯亮。
