Trans‐Blot Turbo 半干转印系统操作规程
一、实验流程
Mini Transfer Packs			                     Midi Transfer Packs
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[image: ]（1）放置膜和下层耗材（阳极）在转印槽上（使用专用
滚轮赶尽气泡；1块小胶或中型胶，请放置于转印槽中央；
 2块小胶，请并排放置，避免交叠）。
（2）在膜的上方放置已电泳好的凝胶（转印前无需进行
凝胶平衡，使用专用滚轮赶尽气泡）。
（3）在凝胶上方放置上层耗材（阴极）。
（4）使用专用滚轮赶尽气泡。
（5）盖上转印盖并旋转上锁。将装配无误的转印卡槽
插入全能型蛋白转印仪中开始实验。

[image: ]二、仪器操作规程
1.开机后稍等片刻，会出现home screen界面：
NEW:用户可自定义程序 
LIST:包含预存程序和自定义程序
[image: ]TURBO:预存程序（使用转印包）
2.如果转印时用Turbo 转印包，可选择“TURBO”，
[image: ]进入预存程序。根据胶的大小和种类可选择合适的程序。
3. 如果在开机后，选择了“NEW”，用户可以自定义程序，
[image: ]并把自定义的程序储存起来(在List 位置)。TURBO 可以
同时储存25 个用户自定义的程序。在此界面，用户可以选择
恒压或恒流模式，可以输入电压值、电流值和转印的时间。
4. 如果在Home Screen 的时候选择“LIST“，可以使用预存和自定义程序。
“LIST”——〉“BIO-RAD”——〉1MINI GEL（左）or——〉2MINI or 1MIDI GEL(右)
然后可以根据自己的需求选择程序（非TURBO专用试剂，只能选择Srandard SD程序）：
1） 标准的半干转印；
[image: ]2）1.5mm Gel 的转印；
3）高分子量蛋白质转印；
[image: ]4）低分子量蛋白质转印；
5）混合分子量的蛋白质的转印；
6）1mini TGX Gel 的转印。

三、使用注意事项
为保证转印效果和保护Turbao 半干转印仪，请在使用中注意以下事项：
1. 上下两层请各使用1 张超厚滤纸（2.4mm）或3 张厚滤纸（0.8mm），不建议使用普通滤纸。购买滤纸时请与供应商确认使用要求。
2.滤纸、膜和胶的大小应一致，滤纸不需要大于膜和胶。滤纸、膜和胶使用时需用转印缓冲液充分润湿和平衡。
[bookmark: _GoBack]3. 滤纸使用时以不滴水为宜，不需要更不可以在‘滤纸‐膜‐胶‐滤纸’三明治上倾倒缓冲液。
4. 对于非常小的胶块，比如远小于8.5cm×7cmMini Gel 的胶块，不容易控制转印条件，建议收集数块小胶块，用完整的滤纸和膜，在其间安放多块小的胶块，提高转印的总面积。胶块排列时将分子量大的部分朝向外缘。
5. 转印应严格按照手册要求设定电流、限电压不超过25V 和时间。转一块8.5cm×7cm Mini Gel 胶，电流设定为1.3A，如胶面积小于Mini Gel，需按胶面积降低电流，降低的何种程度，需实验确定。转印时间与目标蛋白分子量成正比，分子量小则减少时间。
6. 上下两个抽屉如果要同时进行转印，必须放入面积相等的胶，运行相同的转印程序，不可运行不同的程序。
7. 转印耗材在转印结束后会变热，请小心取出膜。
8. 抽屉用完后，用软布清除残留的缓冲液，用需清洗，用干净的软布蘸清水擦洗，不可用水冲洗或浸泡。抽屉后面的金属触点上如粘有缓冲液，必须擦拭干净，以防生锈。抽屉清理干净，晾干后才能放回仪器中。
9. 抽屉上盖的阴极不锈钢板如果氧化变黑，可用细沙纸/二氧化硅颗粒（金属抛光膏、成人牙膏）擦除黑色氧化物，或者使用时避开已经氧化的部分；抽屉里面的灰色阳极板不可用硬物擦拭。
10. 抽屉上盖的阴极不锈钢板不可拆下，不要旋下上面的固定螺丝，这会造成抽屉报废。
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