Trans‐Blot Turbo 半干转印系统操作规程

一、实验流程

Mini Transfer Packs			                     Midi Transfer Packs

阳极统一叠放在右端（Bottom+）                 阳极叠放在上端，使用右边指孔取出（Bottom+）

（1）放置膜和下层耗材（阳极）在转印槽上（使用专用

滚轮赶尽气泡；1块小胶或中型胶，请放置于转印槽中央；

2块小胶，请并排放置，避免交叠）。

（2）在膜的上方放置已电泳好的凝胶（转印前无需进行

凝胶平衡，使用专用滚轮赶尽气泡）。

（3）在凝胶上方放置上层耗材（阴极）。

（4）使用专用滚轮赶尽气泡。

（5）盖上转印盖并旋转上锁。将装配无误的转印卡槽

插入全能型蛋白转印仪中开始实验。

二、仪器操作规程

1.开机后稍等片刻，会出现home screen界面：

NEW:用户可自定义程序

LIST:包含预存程序和自定义程序

TURBO:预存程序（使用转印包）

2.如果转印时用Turbo 转印包，可选择“TURBO”，

进入预存程序。根据胶的大小和种类可选择合适的程序。

3. 如果在开机后，选择了“NEW”，用户可以自定义程序，

并把自定义的程序储存起来(在List 位置)。TURBO 可以

同时储存25 个用户自定义的程序。在此界面，用户可以选择

恒压或恒流模式，可以输入电压值、电流值和转印的时间。

4. 如果在Home Screen 的时候选择“LIST“，可以使用预存和自定义程序。

“LIST”——〉“BIO-RAD”——〉1MINI GEL（左）or——〉2MINI or 1MIDI GEL(右)

然后可以根据自己的需求选择程序（非TURBO专用试剂，只能选择Srandard SD程序）：

1） 标准的半干转印；

2）1.5mm Gel 的转印；

3）高分子量蛋白质转印；

4）低分子量蛋白质转印；

5）混合分子量的蛋白质的转印；

6）1mini TGX Gel 的转印。

三、使用注意事项

为保证转印效果和保护Turbao 半干转印仪，请在使用中注意以下事项：

1. 上下两层请各使用1 张超厚滤纸（2.4mm）或3 张厚滤纸（0.8mm），不建议使用普通滤纸。购买滤纸时请与供应商确认使用要求。

2.滤纸、膜和胶的大小应一致，滤纸不需要大于膜和胶。滤纸、膜和胶使用时需用转印缓冲液充分润湿和平衡。

3. 滤纸使用时以不滴水为宜，不需要更不可以在‘滤纸‐膜‐胶‐滤纸’三明治上倾倒缓冲液。

4. 对于非常小的胶块，比如远小于8.5cm×7cmMini Gel 的胶块，不容易控制转印条件，建议收集数块小胶块，用完整的滤纸和膜，在其间安放多块小的胶块，提高转印的总面积。胶块排列时将分子量大的部分朝向外缘。

5. 转印应严格按照手册要求设定电流、限电压不超过25V 和时间。转一块8.5cm×7cm Mini Gel 胶，电流设定为1.3A，如胶面积小于Mini Gel，需按胶面积降低电流，降低的何种程度，需实验确定。转印时间与目标蛋白分子量成正比，分子量小则减少时间。

6. 上下两个抽屉如果要同时进行转印，必须放入面积相等的胶，运行相同的转印程序，不可运行不同的程序。

7. 转印耗材在转印结束后会变热，请小心取出膜。

8. 抽屉用完后，用软布清除残留的缓冲液，用需清洗，用干净的软布蘸清水擦洗，不可用水冲洗或浸泡。抽屉后面的金属触点上如粘有缓冲液，必须擦拭干净，以防生锈。抽屉清理干净，晾干后才能放回仪器中。

9. 抽屉上盖的阴极不锈钢板如果氧化变黑，可用细沙纸/二氧化硅颗粒（金属抛光膏、成人牙膏）擦除黑色氧化物，或者使用时避开已经氧化的部分；抽屉里面的灰色阳极板不可用硬物擦拭。

10. 抽屉上盖的阴极不锈钢板不可拆下，不要旋下上面的固定螺丝，这会造成抽屉报废。