液氮杜瓦罐安全使用操作规程

杜瓦罐是采用超级真空绝热的不锈钢压力容器，是为储存、运输和使用液氧、液氮、液氩或二氧化碳而设计的。

操作规程：

1、检查液位计、压力表（≥22PSI）

2、高压金属软管将杜瓦罐液体阀所在管道与仪器相连，确认连接完好。

3、打开液体使用阀（蓝色），开到最大。

4、通过管道结霜，确认介质流通。

5、检查各部位是否有泄露，压力是否正常稳定。

6、实验结束，请关闭蓝色阀门。

7、使用到杜瓦罐没有液相且气相的压力只有5kg时，即表示杜瓦罐内气体已使用完，请关液体使用阀，停止使用。

使用注意事项：

1、本杜瓦罐为中压型，气体最高恒定输出压力为1.2MPa。

2、除蓝色阀门外，其他阀门均已调整好，请不要随意调整。

3、因气体使用量大而在阀门处结冰时，要用水淋过后关闭阀门，切不可暴力开关。严禁用硬物清除颈管内的冻霜，以免损伤颈管。

4、使用过程中，会产生氮气，请打开门窗，保持通风，避免因气体浓度过高引发窒息。

5、房间内设有有毒气体探测器，如有报警，请打开门窗，迅速离开房间。

6、杜瓦罐盛装的液氮气体最低温度可零下196度，请佩戴手套、护目镜等防护用品，避免皮肤直接与液态气体接触，防止低温伤害。

7、杜瓦罐在使用和运输过程中应竖直放置，避免倾斜，严防冲击和碰撞。

8、如杜瓦罐出现异常，请联系仪器负责人，一定不要自行修理。