元素分析仪操作注意事项

- 一次运行完毕后，降温冷却后清理坩埚。一般前日实验结束，次日早晨清理坩埚里的废样。清理完毕后，用镊子将石英棉捅入坩埚底部，堵住底孔。

- 开气瓶，氧气阀拧成垂直状态，氦气阀顺时针拧开，仪器中氦气值250，氧气值300即可。仪器后侧开关打开。

- 检测器最重要！所有改动前先关闭检测器。

- Sample table里名字按20150408XX输入：

20150408bypass（0位的样品which is nothing）→20150408blank（2个空白）→20150408standard（4个标样）→20150408check（2个验证）→20150408plant（N个样品）

备注：Type里要更改，bypass、blank、standard、unknown

标样选择与样品中元素含量相近的药品，check选与标样相近的药品。

- 一盘样品测完后+2个check+第二盘样品

- 某个样品数据不好需要停止时，在该样品后insert空白行，即停止。

- 结束后，关检测器，温度去掉，氧气去掉，开始降温→降至200摄氏度以下再关机、关气。

- 换模式（CN或CHNS/O）需换燃烧管，仅一根，烧完需更换，请工程师来装卸。

- 消耗品：石英棉1瓶（每次必用）

Mg(ClO4)2干燥器全湿时需更换，共4瓶

标样每个1瓶

5mm锡纸（包植物等小样品用）已用完

10mm锡纸（包土壤等大样品用）

- 更换左炉后，需要除水4-5小时，具体做法：不放材料（不放样品，不开氧气），检漏，炉温保持在800-950摄氏度（左炉：950，右炉：840摄氏度），载气（He）正常流量吹着，打开右炉底座，空跑4-5小时。