连续流动分析仪AA3使用步骤

滤光片：     660nm：氨态氮，全氮，全磷，磷酸盐 硫化物      550nm：硝态氮

420nm：硼                                    480nm：氯

- 开机操作：首先将所有管路放入去离子水中，拿下蠕动泵泵盖，拉紧泵管，勾上并压上泵盖，打开蠕动泵电源，调至“Run”档，蠕动泵开始运行。 根据测试指标检查检测器各通道的滤光片波长是否正确，如不正确更换（滤光片箭头指示灯的方向），检查无误后打开检测器开关，打开自动进样器开关。检查化学反应模块（无开关只有电源线）加热电源线连接有电。

- 打开AACE软件，在主菜单中单击“charting”进行联机（联机时蠕动泵可能暂停运行），

点击“OK”（如需更改测试指标，点击“OK”后的“Change”）。

联机后出现通道运行情况的画面（蠕动泵会继续工作）。

- 设置新方法。（如方法已建立过直接进行步骤4）

先从“set up设立”下拉菜单点击“analysis”，按“New Analysis”。分别输入需要输入的内容。设置完成，建立运行文件。分析方法已由工程师提前设置完成。

- 关闭不需要的通道。（1）激发灯（非必须性操作，在更换测试指标、更换滤光片和灯长时间未激发时进行）在需要使用的通道的中，单击右键，在下拉菜单中调灯强度，单击“set light power”，左下角会出现“set light power in progress”，稍等，出现灯值“lamp value：XX”（未激发显示“charting”）。（2）建立基线，在通道中单击右键，点击“Set Base”，等待基线稳定到5%（通道窗口的右上角）。（3）双击“Channel 1”，set gain 值为10，检查试剂吸收，所有管路放入相应试剂中（有水杨酸钠的通道后放4-5min），等试剂全部进入后检查通道吸收值—窗口右上方百分数（一般不超过8%，如超过可能试剂或水被污染，查找原因，可能需重新配制试剂）；（4）平滑基线，通道中单击右键，根据试剂基线波动情况，在下拉菜单中“smoothing”选择数值（数值越大平滑越大，一般12-30即可）（5）建立基线，在通道中单击右键，点击“Set Base”，等待基线稳定至5%。（如果基线不平稳，检查管路中的气泡，特别是流通池流出管路中气泡，塑料管中的气泡必须前后都是圆的，如果不是，请检查是否加了表面活性剂，管路是否正确或被污染。）

- 设增益。

在主菜单中双击进样器“XY2 sampler”，出现一个新界面，单击“sample”，“cup position”为最高浓度标样所在位置样品针开始吸样，保持约2-3分钟，再单击“wash”，使样品针回到清洗处。等待出峰，大约需要15min。等待出峰时间可建立新的运行文件。

（建立新的运行文件，先从“set up”下拉菜单“analysis”中选一个运行，按“copy run”，复制新的运行，修改样品数目并注意测定指标实际标准曲线浓度。设置完成后点击OK。）

当峰上升至最高点（窗口右上方百分数变化不大）并保持平稳时，单击右键，在下拉菜单中调节增益，单击“set gain”。

- 设完增益，再次等待基线平稳，然后“set base”。

- 在主菜单中单击“run”，选择步骤5设置好的运行文件。

- 运行开始。

- 运行结束后，也会自动出现提示对话框，按“OK”，完全结束分析。

- 清洗管路，所有管路放入清洗液中，快速“Fast”清洗10 min以上，直至管道清洁干净；然后再蒸馏水清洁15 min以上（若长期不用，把所有管路排干水分并置于空气中）。

- 导出数据，点击File-- Export to --- ASCII码，选择已完成的文件，格式选择EXCEL，导出。

- 关闭所有电源。关掉泵的电源，取下泵的压盖，放松泵管，把压盖倒扣在泵上。

彻底清洗仪器：

将所有管路放入去离子水中快速冲洗15分钟，再将所有管路放入1N NaOH清洗液中快速冲洗10分钟，然后将所有管路放入去离子水中快速冲洗15分钟，再将所有管路放入1N HCl清洗液中快速冲洗10分钟，最后将所有管路放入去离子水中快速冲洗15分钟，关机即可。（以上时间均为约数，不需准确计时）

特殊洗液：

1 N NaOH     40 g/L NaOH（测定全磷、速效磷指标之后用）

1 N HCl       约83 mL 浓盐酸 / L

操作注意事项：

- 运行过程中不要移动数字比设计的盖子，以免偏移的光线影响测量。

- 检查试剂和水的供应是否充足。

- 包含片断流的废液管应尽可能的短，否则系统压力会变化。

- 试剂须选用高纯度的，普通优级纯不行。测磷时严禁用Brij清洗管路，以防造成污染。

- 当泵管内有强酸或强碱（2N以上），或者正在测试样品时，不要使用“Fast”档运行泵。当方法中使用了强酸或强碱，使用正常速度用水润洗，这样可以消除由于连接处松开而喷出腐蚀性液体。

- 每天开机后要依次用清洗剂和去离子水清洗仪器，直至气泡均匀；每天使用仪器后，用去离子水清洗样品杯，并对仪器管路进行特殊清洗。

- 关闭仪器后，保持泵管上的软管为放松状态，避免其长期绷直而改变直径、老化等。

- 认真做好仪器使用记录；收拾整理好实验环境，并盖好仪器；仪器有任何异常、问题等须及时向负责老师反映。

- 测试指标的文件.anl为分析方法文件;当天测试的文件.run为运行文件（具体的测试样品信息）。