原子吸收操作规程及注意事项
一、火焰法(µg/mL)：
1、开机、自检：
[bookmark: _GoBack]打开抽风设备或窗户通风；装好要测的所有元素灯（注：工作灯位置必须装灯，否则会联机失败；若在开仪器后需换灯，必须先点“换灯”，不可带电插拔元素灯）；打开计算机；打开仪器主机电源；双击“AAwin”软件，选择“联机”，单击“确定”，进入仪器自检画面；等待仪器各项自检“确定”后进行测量操作。
2、测量操作步骤：
（1）选择元素灯及寻峰： 
点元素灯界面的“取消”；点“仪器”下的“测量方法”，选“火焰吸收”；点“元素灯”，选好“工作灯（W）”和“预热灯（R）”后点“下一步”（注意：灯的序号要对应，即灯盘、灯座、电脑上显示的序号要一致；预热灯为下一个要测的元素的灯，若只测一个元素，此灯可忽略）；设置测量参数，直接点“下一步”；在“设置波长”界面，点“寻峰”；待仪器寻找工作灯最大能量谱线的波长；寻峰完成后，点“能量”、“自动能量平衡”，再点“关闭”。注：每次换灯并寻峰后，须点“能量”确认负高压不超过500，并打开“燃烧器参数”，点“执行”或“确定”。
（2）设定样品：
点“样品”，进入“样品设置向导”，选择“浓度单位”（一般为µg/mL），点“下一步”，进入标准样品画面，根据所配标样设置其数目及浓度；“下一步”进入辅助参数选项，直接单击“下一步”，点“完成”，结束样品设置。
（3）设定测量参数：
点“参数”，“常规”里测量重复次数都改成“3”，测量方式为“自动”，以下均为“1”；在显示里，可将最大值设为“1”，最小值为“0”，最佳范围：0.2-0.8；在信号处理中，计算方式“连续”，积分时间“3”，滤波系数“0.3”。
（4）点火步骤：
a) 燃烧器参数设定：点“仪器”，设燃烧器参数（Cd、Cr、Pb设为1800-2000，轻质元素如Na、k、Ca、Mg等，设为1300-1400，Cu：1600，其他元素等设为1500左右）；观察仪器里的红点位置是否正，若不正，要调节燃烧头的高度和位置（高度值越大，燃烧头越往低走；高度值越小，它越往高走；位置是指燃烧头的前后位置）；
b) 开空压机，调节压力到0.25 Mpa（0.2-0.3）；开乙炔，压力值在黑线位置（已设定，0.05 Mpa，表上显示0.5）；
c) 点火：点火前用不锈钢挡板将石墨炉与火焰隔离。若没点燃，等5-10秒重试。若多次都没听见打火声，查三项：空气压力是否达到0.25 Mpa；仪器是否报警，若报警，也不打火；仪器背后的小废液罐内应该加满蒸馏水；
d) 点火后，把进样吸管放蒸馏水中，点“能量”，选“能量自动平衡”调整能量到100%。
（5）测量步骤：
a) 标准样品测量：把进样管放入0号空白溶液，点“测量”，再点屏幕右上角“校零”；校零2次后，点“开始”，进行测量。注意：须等曲线飘上去之后再点“开始”，自动读数3次后再换下一个样；须从低浓度到高浓度进样；测样时不要把进样管从待测液里拿出；若进样不顺利，先按亮仪器右下角的红色暂停钮，再联系管理员。做完标样，把进样吸管放入蒸馏水，点“终止”。把鼠标指向标准曲线图框内，单击右键，选“详细信息”，R要到0.995以上（若没到，看哪个点不好，点右键，重新测量，若测几次还不行，重配溶液），达到后可直接测量样品。
b) 样品测量：若样品空白和标样空白不同，则须勾上样品设置里的“空白校正”，以扣除样品空白的吸光度；若不勾，也可测出样品空白吸光度，接着测样品，自己减一下。样品测量操作及注意事项同标准样品测量方法。
c) 测量完成：如果需要打印，单击“打印”，根据提示选择需要打印的结果；如果需要保存结果，单击“保存”，根据提示输入文件名称，单击“保存（S）”按钮。以后可以单击“打开”调出此文件。 
(6) 结束测量：若需测量其它元素，点“元素灯”，操作同上（2、测量操作步骤：）；若不需要，先关楼下乙炔总阀，再关仪器旁的乙炔压力阀；等火焰熄灭了，关空压机开关，再按下红色阀放气；关仪器开关；关电脑。
二、石墨炉法(ng/mL)：
1. 开机、自检：
装好元素灯；开计算机；开仪器电源；启动AAWIN软件，选“联机”进行初始化自检，完成后点“OK”（确定）。
2. 切换测量方法：
必须先取出仪器内的挡板，再点“仪器”下的“测量方法”选择石墨炉，几分钟后仪器切换到石墨炉状态。
3. 开水、开气、开石墨炉电源：
    打开水源（给石墨炉降温）；开氩气（0.5-0.6 MPa，保护石墨管不被氧化）；打开石墨炉电源。
4. 选择元素灯及寻峰：点“元素灯”，选择“工作灯（W）”和“预热灯（R）”；设置元素测量参数，可直接单击“下一步”；进入“设置波长”步骤，单击“寻峰”，等待仪器寻找工作灯最大能量谱线的波长，寻峰完成后，单击“关闭”；单击“下一步”，进入完成设置画面，单击“完成”。 
5. 观察能量、负高压：
寻峰后，点“能量”，负高压应为200-400 V，若超过500，则要调整光路：手动调节原子化器的高低，并点“仪器”下的“原子化器位置”调节滚动条，单击“执行”并观察能量，使能量达到最大值（一般为90%左右）即可。
6. 能量平衡：点“能量”，选“能量自动平衡”，调整能量到100%后关闭。
7. 相关设置：
（1）点“参数设置”，在“信号处理”界面，计算方式：峰高，积分时间：3 s，滤波系数：0.1 s； 
（2）石墨炉加热程序设置：选“加热”快捷键，根据样品需要设置各步加热条件（干燥、灰化、原子化、净化温度），冷却时间至少35秒以上（注：石墨管的加热温度最高不能超过2500 ℃）；
（3）设置测量样品和标准样品。
8. 测量步骤：
（1）标准样品测量：依次用移液枪吸入10 µL各标准样品，点“测量”，进入测量画面，点“开始”键测量；
（2）样品测量：依次用移液枪吸入10 µL各个样品，点“测量”，进入测量画面，点“开始”键测量。
9. 结束测量：
若需测量其它元素，点“元素灯”操作如上；完成测量后，关氩气、水源、石墨炉电源；点“仪器”下的“测量方法”，选“火焰吸收”，几分钟后仪器切换到火焰状态；关AAWIN软件，再关仪器和电脑主机，最后关闭电源。

注意事项及保养维护：
1. 样品一定要处理干净再上机测试，避免堵塞雾化器影响测量结果。
1. 在自检和寻峰时别用东西去挡光的通过。
1. 设置标准曲线时，尽量使所测样品的预估含量在标准曲线的中间位置。
1. 若测量过程中暂时有事离开，可点击紧急灭火开关（指示灯亮起），若回来后要重新继续测定，则将紧急灭火开关的灯点灭，再点火继续测量。点火之后千万别关空压机！
1. 使用石墨炉前，应检查氩气压力是否达到规定范围,否则易造成石墨炉体打不开和石墨管不能夹紧，接触不良。
1. 每个石墨管一般做300个左右样品之后就要更换，方法：点“石墨管”，打开石墨炉，换好石墨管后点“确定”。
1. 若长期未用石墨炉法或安装新石墨管后，应进行高温空烧处理3～4次，直到吸光度值几乎为0。
1. 酸基体对石墨管寿命有害，制备样品时应尽量驱尽试液中的强酸和氧化剂，高氯酸和硫酸应尽量不加或少加。 
1. 实验室要保持清洁卫生，尽可能做到无尘，无大磁场，电场，无阳光直射和强光照射，无腐蚀性气体，仪器抽风设备良好，室内空气相对湿度应＜70%，温度 15～30 ℃。 
1. 实验室必须与化学处理室及发射光谱实验室分开，以防止腐蚀性气体侵蚀和强电磁场干扰。
1. 注意定期给乙炔捡漏；乙炔气瓶的温度需抑制在40 ℃以下，同时10米内不得有明火。
1. 仪器较长时间不使用时，应保证每周1～2次打开仪器电源开关通电30 min左右。
