北京林业大学林学实验教学中心水势仪使用安全承诺书
仪器负责人：梁小红                           
	1
	我已阅读《北京林业大学实验室安全管理办法（试行）》、《北京林业大学科研类实验室安全事故防范措施与应急预案》、《北京林业大学林学实验教学中心安全守则》和《北京林业大学林学实验教学中心学生实验守则》，参加了实验室安全培训，了解各项安全制度。

	2
	我已取得北京林业大学实验室安全知识考试合格证书。

	3
	我已接受所在实验室负责人及仪器负责人对我进行的有关安全教育培训，我了解使用仪器的特点如下：

	
	a. 操作注意事项：
1) PMS 1515D便携式植物压力室的组成：
一个便携式气瓶、一套便携式压力室和一个气瓶适配器（含6英寸连接软管）。本仪器包含两套气瓶连接装置，有长管连接的是仪器正常运行时的供气装置，另一套连接装置是专门用来给气瓶充气的装置。
2) 用国产大气瓶给厂家小气瓶充气方法：
在大气瓶给便携式气瓶充气之前，请确保气瓶与便携式气瓶上的所有阀门处于关闭状态；
慢慢打开气瓶上的阀门，同时观察压力表的读数，最大的读数不能超过180bar / 2600psi，直到完全拧开阀门；
充气过程中，可以有微小的气流声，整个充气过程大约持续4-5分钟。
3) 压力室植物样品的安装：
旋转1/8圈打开压力室缸盖（钢色）并旋开压力室上盖（黑色），根据样品选择孔径大小合适的橡胶垫圈。在旋紧压力室上盖时，请注意在压力室缸盖和压力室上盖之间的暗红色摩擦垫圈应处于上盖的凹槽内。
垫圈的放置顺序如下：在压力室缸盖的凹槽中，首先放入黑色橡胶垫圈，然后放入钢色金属垫圈（平面朝上），最后放入暗红色摩擦垫圈。
4) 植物水势的测量：
关闭气瓶适配器的安全阀门和主阀门，压力室控制阀门处于“OFF”档位，将仪器配有的气瓶适配器（含6英尺连接软管）的一端与便携式气瓶相连，另一端接入便携式压力室的气体接口中，请确保连接紧密；
缓慢打开便携式气瓶阀门，并打开气瓶适配器阀门，观察压力表的读数不能超过180bar / 2600psi；
当气瓶设配器（含6英寸连接软管）加压后，缓慢将压力室控制阀门打开至“CHAMBER”档位，并缓慢调节压力室流量阀门，使便携式压力室气压上升速度控制在每秒0.5bar的范围内；
当看到第一滴组织液渗出时，迅速将压力室控制阀门旋到“OFF”档位，待压力表稳定几秒后读数。
5) 测量后的操作过程：
首先关闭便携式气瓶总阀门，然后将压力室控制阀门缓慢旋到“EXHAUST”档位，排空压力室气体，排空过程不宜过快；
严格禁止将“EXHAUST”档位旋至最大；
残气排空后，打开压力室缸盖，清理样品。
6) 仪器的拆卸：
确定便携式气瓶阀门处于关闭状态；
确定将6英尺软管和气瓶适配器中的残气放空才能拆卸仪器，以免伤人；
将压力室控制阀门旋至“CHAMBER”档位；
缓慢开启气瓶适配器安全阀门，直至适配器压力表读数为“0”；
重新旋紧适配器安全阀门，以备下次实验使用；
[bookmark: _GoBack]对仪器进行拆卸、装箱。

	
	b. 实验中存在的风险：
1) 气瓶爆炸
2) 机械伤害
3) 氮气毒害

	
	c. 危险源及其防护：
危险源：
1) 气瓶受到强烈碰撞
2) 阀门损坏
3) 阀门或压力表冲出
防护及注意事项：
1) 佩戴安全防护面罩或护目镜，保护眼睛。
2) 实验场地提供良好的自然通风环境。
3) 严格遵守操作规程。
4) 请从北京林业大学实验室与设备管理处“北京林业大学化学品管理平台”上购置符合国家规范的气瓶。
5) 钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方。
6) 搬运气瓶要小心轻放，避免在运输过程中碰撞阀门，造成事故。
7) 不要让油或易燃有机物沾染到气瓶上。
8) 使用时，要将钢瓶固定，以免摇动或翻倒。
9) 开启总阀门时，不要将头或身体正对总阀门，防止阀门或压力表冲出伤人。
10) 停止使用时，先关闭总阀门，待减压阀中余气逸尽，压力表读数为零，再关闭减压阀。

	
	d. 主要险情应急处理方式：
1) 气体泄露时应立即关闭阀门，迅速脱离现场至空气新鲜处。
2) 对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往医院。
3) 气体钢瓶爆炸时，所有人员须立即撤离现场并报警，等待救援。

	４
	我知道我有责任对跟我一起做实验的人员进行安全教育和培训。


我已熟读水势仪的使用安全须知，掌握仪器操作规程及注意事项，熟悉应急处理预案；自觉遵守北京林业大学及林学实验教学中心的各项规章制度；主动制止其他人的不安全行为，发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向仪器设备管理人员报告，并按管理人员要求进行紧急处理。如因本人违反国家法规和学校学院的制度而造成的事故，本人愿承担相应的责任。                                                   


承诺人签字：       
承诺人学号或工号：       
联系电话：       
年     月      日
