北京林业大学林学实验教学中心水浴锅使用安全承诺书
仪器负责人：梁小红                           
	1
	我已阅读《北京林业大学实验室安全管理办法（试行）》、《北京林业大学科研类实验室安全事故防范措施与应急预案》、《北京林业大学林学实验教学中心安全守则》和《北京林业大学林学实验教学中心学生实验守则》，参加了实验室安全培训，了解各项安全制度。

	2
	我已取得北京林业大学实验室安全知识考试合格证书。

	3
	我已接受所在实验室负责人及仪器负责人对我进行的有关安全教育培训，我了解使用仪器的特点如下：

	
	a. 操作注意事项：
1) 使用水浴锅时必须先加适量的蒸馏水，水位应占据整个内胆的1/2至2/3。
2) 开启电源开关接通电源，调节调温控制按钮至设定温度。按一下SET 键，然后按     、  、  键设定需要的温度，再按下SET键。因升温的不确定性，不建议使用定时功能。
3) 使用过程中加热管绝不能露出水面，否则加热管将会烧毁甚至爆裂或焊锡融化漏水、触电等。使用时应随时注意水箱是否有渗漏现象。
4) 内胆用水尽量用纯净水，也可按需要的温度加入热水，以缩短水浴锅加热时间。如需作100℃沸水蒸馏使用时，加水不能过多，以免沸腾时溢出。
5) 在水浴锅使用完毕后，将内部的水放光，用干净抹布将内胆擦干净，保持清洁，内部清理完毕后盖好上盖，放好套圈。使用过程中应做到毎三天清理一次内胆，以利于延长使用寿命。
6) 本产品为304不锈钢内胆，不耐酸碱，请注意防腐蚀，不要水浴具有腐蚀性的样本。
7) 水浴锅在使用时应有专人看护，预防烧干发生火灾。
8) 使用过程中如发生报警，请先检查设定温度是否偏离正常范围，如未偏离，应马上停止使用，并与设备管理员联系。

	
	b. 实验中存在的风险：
1) 电热管爆损
2) 火灾
3) 漏电
4) 烫伤

	
	c. 防护办法
1) 水浴锅应放置在室内干燥、平稳、通风处。必须使用与仪器要求相符的电源，电源插座应采用三孔安全插座，必须安装地线。
2) 保持恒温水浴锅内外清洁干燥。
3) 禁止放置易燃易爆及酸性腐蚀性物品在水浴锅周围。
4) 工作过程中，水位线应占据整个内胆的1/2至2/3，严禁水位低于电热管。
5) 不要用手触摸U型加热管，以防烫伤。
6) 在注水或使用过程中，不要将水溅入电器箱内，以防发生危险事故。
7) 使用时必须先注水后通电，不得缺水和空烧，以防加热管损坏和危险事故发生。
8) 使用时应有专人值守看护。
9) 水浴锅长期不使用时，应将水槽内的水放净并擦拭干净，定期清除水槽内的水垢。
10) 定期检查各接点螺丝是否松动，如有松动应加紧固，保持各电气接点接触良好。定期检查仪器运作情况、有无损坏、老化、渗漏现象。定期检查温控器显示是否准确，如不准确，请调整温控器或更换。定期检查电源插座及恒温水浴锅插头连接或接触是否良好。

	
	d. 主要险情应急处理方式：
1) 如电热管爆损，应立即切断电源（尽量佩戴绝缘手套），远离设备，并报告实验室安全负责人。
2) 如发现漏电，应立即切断实验室电闸（尽量佩戴绝缘手套），远离设备，并报告实验室安全负责人。
3) 如发现干烧，应立即切断电源，远离设备，并报告实验室安全负责人。
4) 如已经起火，应立即切断电源，如火势较小，使用二氧化碳（CO2）灭火器，小心灭火。如水浴锅内部发生火灾，可以迅速盖上锅盖，切断氧气供应，使火焰熄灭。如火势较大，及时报警，并报告实验室安全负责人。
5) 如不慎烫伤，用流动冷水轻轻冲洗伤口10-30分钟，冷水可将皮肤表热迅速散去，以降低对深部组织的伤害。如果感觉冲洗时伤口更加痛疼可减小水流或把伤口持续浸泡在水中10-30分钟。在充分的冲洗和浸泡后，在冷水中小心除去衣物和饰物等。如果伤口比较严重粘到了衣服，可以用剪刀轻轻地剪开衣服，千万不要强行剥去任何的衣物，以免弄破水泡。因为水泡表皮在烧伤早期有保护创面的作用，能够减轻疼痛，减少渗出。对于大面积烫伤或3度烫伤，操作完第一、二步骤后，可用无菌纱布或干净的纯棉毛巾覆盖于伤口并固定，以减少外界的污染和刺激，有助于保持创口的清洁和减轻疼痛，再转送到专业治疗烧伤的烧伤专科医院进行进一步正规治疗。

	４
	我知道我有责任对和我一起做实验的人员进行安全教育和培训。
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