北京林业大学林学实验教学中心高压灭菌锅安全承诺书
实验室负责人：韩婧                         
	1
	我已阅读《北京林业大学实验室安全管理办法（试行）》、《北京林业大学科研类实验室安全事故防范措施与应急预案》、《北京林业大学林学实验教学中心安全守则》和《北京林业大学林学实验教学中心学生实验守则》，参加了实验室安全培训，了解各项安全制度。

	2
	我已取得北京林业大学实验室安全知识考试合格证书。

	3
	我已接受所在实验室负责人对我进行的有关安全的教育培训，我了解了所在实验室的特点如下：

	
	a. 实验中存在的风险：
1) 爆炸风险
在操作过程中，如果高压灭菌锅的密封门未正确关闭或密封件损坏，容易导致高压气体泄漏引起爆炸，造成机械损伤。
操作人员在高压灭菌锅压力未降到0MPa时打开灭菌室门，容易导致高压气体泄露引起爆炸。
灭菌物品中存在易燃的溶液或固体，有可能发生爆炸。
在高压灭菌锅内灭菌的物品不够均匀或放置不当，也可能引起爆炸。
2) 干烧风险
如使用高压灭菌锅时，灭菌水不足，容易造成灭菌锅干烧，引起电气着火。
3) 烫伤风险
操作人员在打开灭菌室门后，由于高温蒸汽，容易造成烫伤。
4) 质量控制问题
在使用高压灭菌锅的过程中，如物品摆放不恰当或未正确设置参数，容易造成灭菌不彻底。

	
	b. 危险源及其防护：
危险源：
1） 高温
2） 高压
防护：
1） 高压灭菌锅运行过程中应远离，防止突发爆炸，炸伤自己。
2） 高压灭菌锅运行未完成，压力表指针没有降到0MPa, 绝对不可以打开锅盖。
3） 盖子开启后，请用挡板挡住蒸汽30秒，再全部掀开，防止剩余蒸汽烫伤。灭菌完毕取灭菌物必须戴好防护手套。

	
	c. 安全操作流程及注意事项
1) [bookmark: OLE_LINK1]高压蒸汽灭菌锅适用范围：普通培养基、生理盐水、水、耐高温高压玻璃容器、耐高温塑料耗材（枪头、离心管等）。仅可用于灭菌实验，不可进行反应实验。
2) 使用高压灭菌锅前要观察灭菌锅外观有无鼓包变形，密封圈有无老化。高压灭菌锅无明显缺陷和故障，方可正常使用。
3) 使用高压灭菌锅前要检查灭菌锅内灭菌水是否充足，缺水应补水。查看灭菌锅内灭菌水是否清洁，如不清洁，或留有培养基残渣需更换灭菌用水。确认灭菌水水位刚好浸过隔板。灭菌用水为去离子水。
4) 检查回收瓶水位，确认回收瓶中的水位在最高和最低水位之间（注意回收瓶内的排气管不可弯折）。
5) 检查灭菌物品。灭菌物品必须耐高温高压。若灭菌物为液体，不可装太满。灭菌器皿不可密封，使用前需将瓶盖拧松，灭菌后再密封。灭菌器皿不得有裂缝、刮痕。绝对禁止灭菌可燃物、爆炸性、易挥发性以及有腐蚀性物体。
6) 检查压力表指针为0MPa, 打开电源开关，轻轻按下灭菌锅盖的把手，脚踏下方脚踏开关，慢慢上提灭菌锅盖的把手，打开灭菌锅盖。
7) 放入被灭菌物。被灭菌物必须放入灭菌提篮中进行灭菌。被灭菌物不可超过钩锁平面。放置被灭菌物不可堵塞锅内排气孔。
8) [bookmark: _GoBack]盖子闭合后，LID灯显示熄灭。
9) 盖上盖子，显示ready，之后选择灭菌模式
液体灭菌：适用于培养基、蒸馏水等液体样品，需装在玻璃器皿中。
固体灭菌：仅适用于全部为固体样品的情况。 
10) 设置温度，时间，之后按START键，运行中显示灯亮起，运行开始。灭菌锅内压力高于大气压时，运行中显示灯为红色。灭菌运行结束时，蜂鸣器响3下，灭菌锅内压力到达大气压时，运行中显示灯由红色变为黄色。到达安全连锁解除温度（出厂设定为97℃）时，蜂鸣器响6下，灭菌锅盖安全连锁解除，此时方可打开锅盖。
11) 确认压力表指针指向“0MPa”,打开灭菌锅盖。开盖取出灭菌物时请注意锅内冒出的蒸汽。取出被灭菌物后，确认灭菌锅内无污水或污物，如有，需及时清理，并更换灭菌水。
12) 高压灭菌锅运行过程中需全程值守。安全值守人员应熟悉紧急救援和应急处理措施，包括使用灭菌锅的应急停机、报警处理等操作，以及紧急情况下的急救措施和求助流程，确保在紧急情况下能够迅速响应和处理。
注意事项：
1) 使用高压灭菌锅前要检查灭菌锅内加热水是否充足，缺水应补水。观察灭菌锅无明显缺陷和故障。确定设置灭菌的压力、温度和时间，拧紧灭菌锅的盖子，灭菌锅运行过程中全程值守。
2) 灭菌过程中，不要随意晃动主机，搬动主机。
3) 高压灭菌锅运行未完成，压力表指针没有降到0MPa, 绝对不可以打开锅盖。
4) 盖子开启后，请用挡板挡住蒸汽30秒，再全部掀开，防止剩余蒸汽烫伤
5) [bookmark: OLE_LINK2]取出样品，并检查是否有样品泄漏，如有泄漏，必须马上对灭菌锅进行换水清洗。
6) 多次灭菌后，及时换水，排水阀位于吸收瓶后方左下侧旋开后排水完毕，注意关闭
7) 回收瓶用于吸收每次灭菌的蒸汽，当水量超过警戒水位时，请拔掉连接管和回收瓶的密封口，进行排液。
8) 盖子上方安全阀位置处不可放置任何物品！
9) 禁止灭菌有裂缝或刮痕的玻璃容器，以防引起爆炸事故。
10) 禁止灭菌可燃物、爆炸性、易挥发性物体，以防引发爆炸或火灾。
11) 禁止灭菌器消毒任何有破坏性材料和含碱金属成分的物质，消毒这些物品将会导致爆炸或腐蚀内胆和内部管道，以及破坏垫圈。
12) 禁止高压灭菌锅过夜使用。

	
	d. 主要险情应急处理方式：
1) 灭菌锅运行过程中如发生变形、异常报警等异常情况立即切断电源，远离灭菌锅，待灭菌锅内压力释放完毕后，再进行取物维修等处理。
2) 烫伤：轻度烫伤可用冷水疗法止痛，再涂烫伤膏；较重的烧伤或烫伤，不要弄破水泡，以防止感染，用消毒纱布轻轻包扎伤处送医院治疗。
3) 玻璃器皿割伤：先将伤口处的玻璃碎片取出，若伤口不大，立即生理盐水冲洗伤口，碘伏消毒，敷创可贴或用纱布包扎好。伤口较大或割破了主血管，则应用力按住主血管，防止大出血，及时送医院治疗。
4) 实验室爆炸：实验室爆炸发生时，实验室负责人或安全员在其认为安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门。所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。应急预案领导小组负责安排抢救工作和人员安置工作。

	４
	我知道我有责任对跟我一起做实验的人员进行安全教育和培训。


我已熟读高压灭菌锅的使用安全须知，掌握仪器操作规程及注意事项，熟悉应急处理预案；熟悉灭火器、灭火毯、洗眼器及紧急喷淋装置的使用方法和逃生线路；自觉遵守北京林业大学及林学实验教学中心的各项规章制度；主动制止实验室内其他人的不安全行为，发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向实验室管理人员报告，并按管理人员要求进行紧急处理。如因本人违反国家法规和学校学院的制度而造成的事故，本人愿承担相应的责任。                                                                            
承诺人签字：
承诺人学号或工号：       
联系电话：       
年     月      日
