SKALAR 分析方法

分析项目:氨氮

范    围:0.01—10mg/L

样    品:土壤

【原理】

测定氨氮的自动检测是基于如下反应:样品经消解后，氯化氨与水杨酸盐反应，形成5-氨基水杨酸。经氧化和氧化络合后，形成绿色络合物。加硝普酸钠盐作催化剂，加柠檬酸钠来隔离阳离子氢氧化物，在660nm处测定吸光度。

【实验室设备】

- 最大消耗功率取决于分析仪的配置，一般为2000VA。在安装之前检查仪器后部的电压。

- 化学废料处理，根据环境部门的要求对废料进行适当处理。

准则：

在样品取来24小时内尽可能用于分析，不要放置。保存样品应在4℃直到分析用。

【试剂】

| A1.缓冲溶液 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 酒石酸钾钠C4H4O6KNa.4H2O--------33g |  | 溶解酒石酸钾钠于800ml蒸馏水，加入柠檬酸钠溶解，调PH5.2±0.1，定容至1000ml，加入Brij 35(30%)并混匀。溶液可稳定使用一周. 不用时4℃储存。 |
| 柠檬酸钠C6H5O7Na3.2H2O---------24g |  |  |
| 蒸馏水------------------------------1000ml |  |  |
| Brij 35 (30%)--------------------------3ml |  |  |
|  |  | 如是消解样品,调PH后加20g NaOH |
| A2.缓冲溶液 酒石酸钾钠C4H4O6KNa.4H2O--------33g 柠檬酸钠C6H5O7Na3.2H2O---------24g 蒸馏水------------------------------1000ml Brij 35 (30%)--------------------------3ml B. 水杨酸钠溶液 |  |  |
| 氢氧化钠-------------------------------25g |  | 溶解氢氧化钠于800ml蒸馏水，加入水杨酸钠溶解，定容至1000ml |
| 水杨酸钠C7H5NaO3------------------80g |  |  |
| 蒸馏水------------------------------1000ml |  | 溶液可稳定使用一周棕色瓶储存 |
| C.硝普钠溶液 |  |  |
| 硝普钠Na2[Fe(CN)5NO].2H2O-------1g |  | 溶解硝普钠于800ml蒸馏水，定容至1000ml。 溶液可稳定使用一周. 不使用时4℃储存棕色瓶储存 |
| 蒸馏水------------------------------1000ml |  |  |
| D.二氯异氰尿酸钠溶液 |  |  |
| 二氯异氰尿酸钠----------------------1g |  | 溶解二氯异氰尿酸钠于800ml蒸馏水，用蒸馏水定容至1000ml |
| 蒸馏水------------------------------1000ml |  | 溶液可稳定使用一周. 不使用时4℃储存 |
| E.取样器冲洗液（水&土壤浸提液） |  |  |
| 蒸馏水 |  | 每周新制蒸馏水 |
| E.取样器冲洗液（土壤/植物消化样） |  |  |
| 浓硫酸----------------------------30ml H2SO4 (95-97%) 蒸馏水 |  | 将浓硫酸加入800ml蒸馏水中，加蒸馏水定容至1L。 每周新制。 |

【标准】

| 1000mg/L N的储存液 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氯化氨 NH4Cl---------------------------3.819g |  | 在800ml蒸馏水中溶解氯化氨，加蒸馏水定溶到1L。 |
| 蒸馏水---------------------------1000ml |  | 溶液可稳定使用一月，不使用时4℃储存。 |

标准工作曲线：

5.0mg/L N:稀释5.0ml 100mg/LN储存液于100ml取样器冲洗液。

4.0mg/L N:稀释4.0ml 100mg/LN储存液于100ml取样器冲洗液。

3.0mg/L N:稀释3.0ml 100mg/LN储存液于100ml取样器冲洗液。

2.0mg/L N:稀释2.0ml 100mg/LN储存液于100ml取样器冲洗液。

1.0mg/L N:稀释1.0ml 100mg/LN储存液于100ml取样器冲洗液。

0.5mg/L N:稀释0.5ml 100mg/LN储存液于100ml取样器冲洗液。

注意：每天准备新鲜的工作标准液。

*用于配试剂和标准的水必须在配试剂和标准前适当除气，通过反渗透或离子交换特殊的水含有大量的气体，它们必须经过除气。

【注意事项】

1.如果用基体光度计，SA6250或SA6260建议520nm虑光片。

2.在大部分的分析中第一个出峰比实际要低的多，故要删除并在CV值计算舍弃。

3.如果使用加热水浴控制反应螺旋管的温度；那么当环境温度高于25℃的时候水浴必须使用自来水冷却。

4.当取样量少于1.00ml/min，就需在旁路将样品流量提高到大约1.00ml/min，当样品流速为1.00ml/min时，用SA5210脱泡器，更高时用0.23ml/min脱泡管。

5.当试剂更新时，倒掉试剂瓶中残液，再用蒸馏水清洗干净，以防止微生物及干扰。

6.SA1500/21530903/21530909冲洗阀不能用于有机溶剂或大于4M的酸溶液。

7.用1M的硫酸溶液作为洗汽溶液，并把它连接到SA4000的空气注射泵上。

【维护】

1。每天完成日常分析时，用蒸馏水冲洗所有试剂线30分钟。 
2。每周; 净化着色部分用干净的水冲洗5分钟，1％的次氯酸钠溶液冲洗15分钟，最后用干净的水15分钟。净化蒸馏部分，用干净的水冲洗5分钟， 0.1M硫酸冲洗15分钟，最后干净的水15分钟。 
注意：不要用次氯酸钠溶液清洗蒸馏部分，这将造成内部损伤。 
3。每月：检查更换所有泵管（或移泵管色桥）。