SKALAR 分析方法

分析项目：亚硝酸盐

硝酸盐+亚硝酸盐

测定范围：0.01-10mg/L

样    品：土壤

【原理】

样品与缓冲溶液混匀，生成硝酸盐经过装有颗粒状铜和镉的柱，硝酸盐被还原成亚硝酸盐，使亚硝酸盐与二氨基苯磺酸结合成重氮化合物，重氮化合物与α-萘基乙烯二胺形成一个高级偶氮基染色物。在540nm处测定吸光度。

【样品处理】

水样品 No.1.3.7

应用范围:

样品中不溶物必须小于等于30mg/L

原则:

样品中加入50ml浓硫酸（95%-97%）或加入浓硫酸使样品pH≤2.0。检测前，样品需静置12小时以上，但不要超过8天。

步骤：

- 样品必须盛放于干净的聚乙烯容器内

- 样品中加入50ml浓硫酸（95%-97%）或加入浓硫酸使样品pH≤2.0

- 为了防止空气中氨对样品的污染，所用硫酸应为新鲜的，使样品瓶中不含空气充满样品。

【试剂】

| A. 缓冲溶液 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 酒石酸钾钠C4H4O6KNa.4H2O--------33g 柠檬酸钠C6H5O7Na3.2H2O---------24g 蒸馏水------------------------------1000ml Brij 35 (30%)--------------------------3ml |  | 溶解酒石酸钾钠于800ml蒸馏水，加入柠檬酸钠溶解，调PH5.2±0.1，定容至1000ml，加入Brij 35(30%)并混匀。溶液可稳定使用一周. 不用时4℃储存。 |
| B. 缓冲溶液 氢氧化钠----------------------------6g 蒸馏水-----------------------1000ml Brij35(30%)---------------------3ml |  | 在800ml蒸馏水中稀释氢氧化钠，加蒸馏水到1L，加Brij35并混合。溶液可稳定使用一周. 不用时4℃储存。 |
| C.硫酸铜溶液 |  |  |
| 五水硫酸铜----------------------12g CuSO4.5H2O |  | 在700ml蒸馏水中溶解磷酸，加入五水硫酸铜,加入蒸馏水到1L并定溶 溶液可稳定使用1周. |
| 蒸馏水------------------------1000ml |  |  |
| D.硫酸肼溶液 |  |  |
| 硫酸肼----------------------1.2g N2H6SO4 |  | 在800ml蒸馏水中溶解硫酸肼，加入硫酸铜溶液，加蒸馏水定容至1L。 溶液可稳定使用1周. |
| 硫酸铜溶液----------------1.5ml 蒸馏水 |  |  |
| E.显色剂 |  |  |
| 磷酸------------------------150ml H3PO4 (85%) 磺胺------------------------------10g C6H8N2O2S α-萘基乙烯二胺--------------0.5g C12H16Cl2N2 蒸馏水 |  | 将磷酸加入700ml蒸馏水中，加入磺胺和α-萘基乙烯二胺溶解，加蒸馏水定容至1L。 使用棕色瓶保存，溶液稳定使用两周，不用时4℃保存。 |

【标准溶液】

100mg/L N储备液（硝态氮+亚硝态氮）

| 硝酸钠--------------------606.81mg NaNO3 |  | 溶解硝酸钠于800ml蒸馏水，定容至1000ml 储存期为1个月.不用时在4℃保存 |
| --- | --- | --- |
| 蒸馏水----------------------1000ml |  |  |

【工作系列标准液】（总氮）

5.0mg/L N: 用蒸馏水稀释 5.0 ml 100mg/L N储备液至 100 ml

4.0mg/L N: 用蒸馏水稀释 4.0 ml 100mg/L N储备液至 100 ml

3.0mg/L N: 用蒸馏水稀释 3.0 ml 100mg/L N储备液至 100 ml

2.0mg/L N: 用蒸馏水稀释 2.0 ml 100mg/L N储备液至 100 ml

1.0mg/L N: 用蒸馏水稀释 1.0 ml 100mg/L N储备液至 100 ml

0.5mg/L N: 用蒸馏水稀释 0.5 ml 100mg/L N储备液至 100 ml

每天配制新的工作系列标准液

【参数设定】

样品时间： 70秒，冲洗时间80秒，空气：0秒。

系统稳定需约30分钟。

【注意事项及有关说明 】

1.以上试剂均要求为分析纯。

2.每周请用1%次氯酸钠溶液清洗管路30min，再用蒸馏水溶液清洗管路30min。

3.每日开机，关机前请用蒸馏水冲洗30min。

镉柱激活过程

A.盐酸溶液

需要的试剂：盐酸            400ml     步骤：在600ml蒸馏水中稀释盐酸.

蒸馏水           600ml

B硫酸铜溶液

需要的试剂：5水硫酸铜         20g        步骤：在800ml蒸馏水中溶解硫酸铜。

加蒸馏水到1L

蒸馏水            1000ml              并定溶.

C.镉

需要的试剂:2.5g镉粒尺寸0.3-1.0mm.

填充过程

- 将镉粒与约30毫升盐酸混合.

- 搅拌15-30秒

- 用蒸馏水将酸冲洗干净.6-12次

- 加入50毫升硫酸铜溶液并搅拌5分钟.

- 用蒸馏水冲去镉粒之间的污物. 6-12次

- 用滤纸干燥镉粒.

- 然后用漏斗将镉粒装入干燥的柱.

- 不停摇动使镉装满至离顶部约5mm处.

- 在入口处插一段削尖的聚乙烯塞.以防止柱内的镉粒掉出.

- 将铬柱放入系统.

注意：避免空气进入柱.

激活的镉粒干燥保存在一个密封瓶.

【干扰】

- 在样品中含有铁，铜和其它的金属将得到硝酸值是负值。加1克EDTA Na2/L在缓冲溶液中。

- 该方法受样品混浊的影响，没有过滤时不要使用。使用前需过滤，样品的颜色液将干扰。