[bookmark: OLE_LINK1]北京林业大学林学实验教学中心全自动大通量碳形态蛋白质全氮分析仪及相应实验室安全承诺书
实验室负责人：赵婉凝                           
	一、我已阅读《北京林业大学实验室安全管理办法（试行）》、《北京林业大学科研类实验室安全事故防范措施与应急预案》、《北京林业大学林学实验教学中心安全守则》、《林学实验教学中心实验室安全应急预案》、《林学实验教学中心实验室安全准入制度》、《林学实验教学中心违规处理办法》等，参加了实验室安全培训，了解各项安全制度。

	二、我已取得北京林业大学实验室安全知识考试合格证书。

	三、我已接受所在实验室负责人对我进行的有关安全的教育培训，了解到全自动大通量碳形态蛋白质全氮分析仪及所在实验室特点如下：

	a. 实验中的危险源及其防护：
危险源：
1) 氧气泄露可能会引发火灾。
2) 炉子高温可能会使操作者烫伤或火灾。
3) 仪器散热不畅导致内部温度过高引发火灾。
4) 气瓶（氧气、氦气）曝晒和剧烈震动、碰撞，引发火灾和爆炸事故。
5) 氦气泄漏，空气中氦浓度增高时，可使氧分压降低而有窒息危险。
6) 氧气瓶与油类接触，操作人员穿戴有油脂或油污的工作服、工具和手套等操作，引起燃烧或爆炸。
7) 气瓶在搬运过程中未戴瓶帽，手托瓶阀抬运或碰撞等原因，使瓶颈上或阀体上螺纹损坏，瓶阀可能被瓶内压力冲出脱离瓶颈。
8) 气瓶在搬运或储存过程中坠落或撞击坚硬物体，也能在冷状态下发生爆炸。
9) 充气压力超过气瓶最高允许压力，在没有减压装置或减压装置失灵的情况下，使气瓶超压爆炸。
10) 过量充装，特别是液化气体未按规定充装，受热或在搬运中受震后压力急剧上升而爆炸。
11) 气瓶靠近电气设备，可能会形成电气回路引发触电事故。
12) 仪器实验涉及的磷酸等强酸危化品对人体、设备造成腐蚀性损伤。
13) 多台大型仪器同时使用引发火灾。
14) 未使用全自动大通量碳形态蛋白质全氮分析仪配套的原厂耗材等；使用有缺口、碎纹或裂痕的坩埚、玻璃管，发生炸裂危险。
15) 在仪器附近和内部加热炉周围放置易燃、助燃、易挥发、有毒试剂、药品和纸张、泡沫、手套等任何物品，造成吸入中毒、火灾及爆炸事故。
防护：
1） 禁止独自一人进行仪器操作，实验人员必须至少两人！
2） 借用实验室及仪器期间，出现仪器故障、其他异常或突发情况，务必第一时间告知实验室负责人（见门牌联系方式），禁止私自解决和隐瞒不报。
3） 必须熟悉并谨遵仪器操作规程，同时密切关注使用注意事项。
4） 使用仪器时，实验人员不得穿凉鞋、拖鞋等露脚面鞋子，必须穿着适当的个人保护装置，如实验室防护服、护目镜、手套等，以防止化学试剂或高温部件对人体造成伤害。
5） 在连接仪器电源之前，务必检查仪器背面标牌指示的所需电压，确保与实验室提供的电源电压相匹配，避免电压不符导致仪器损坏或安全事故！在进行仪器部件的拆卸、修理或更换任何零件之前，必须先切断电源，避免触电危险！
6） 仪器电源线必须插入带有保护接地（大地）线的电源插座，若需使用延长线，要确保保护线不中断，以防止漏电事故。 
7） 仪器应放置在适当高度、平整、清洁、干燥且坚固的实验台上，周围需预留足够空间以便安装和维护，切勿置于高温、潮湿或有腐蚀性物质的地方。
8） 在开始操作仪器前，实验人员应仔细检查仪器所有功能的工作状况，确保一切正常，如有疑问应及时咨询专业人员；在分析过程中，操作人员切勿打开仪器门，且应随时关注仪器运行状态，避免接触高温部件或吸入有害气体！
9） 不要拆除用于固定盖子的螺丝，即使没有配件，也要保持后面这些盖的正常使用，以防止仪器内部部件暴露，减少安全隐患。
10） 仪器升温前务必装上侧面的机盖，以防高温烫伤；禁止触摸加热炉。
11） 气瓶应放置在安全、稳固的地方，避免暴晒、剧烈震动，且需定期检查气瓶的压力表和阀门是否正常，确保气体供应的安全性。在分析过程中，严格按照仪器要求的气体流量使用，不得随意调整，以保证分析结果的准确性和仪器的安全运行。
12） 实验人员使用前，须检测气瓶的安全状况，并确认其盛装的气体。务必用减压阀来调节气体压力，不得直接使用钢瓶上的开关调节；开闭减压阀和气瓶阀时，应站在气瓶侧面，动作要慢，以减少气流摩擦产生静电。
13） 氧气瓶严禁与油类接触，操作人员不能穿戴有油脂或油污的工作服、工具和手套等操作，以免引起燃烧或爆炸。
14） 氧气、氦气瓶内气体不得用尽，必须保留一定剩余压力，应不小于0.05 MPa，气体快用尽时须告知管理员，禁止私自订购、安装气体气瓶。
15） 严禁使用明火检漏，可用肥皂水涂抹检查，或者先打开半圈气瓶总阀再马上关上，憋气5分钟以上看是否漏气（减压表示数下降则为漏气）。一旦发现漏气等意外情况，如气瓶端口处没拧紧、管线各连接处漏气或仪器本身各接口处密封不严，会造成仪器检漏通不过或气体监测器报警等，尤其当室内、气瓶柜内有气体大量泄漏或积聚时，应立即切断气源(楼上阀门和楼下气瓶总阀)，保持风机一直工作（特别注意：若此前风机未开，则此时严禁打开风机开关，避免产生电火花引发火灾），开窗通风，迅速撤离并及时报告实验室负责人。
16） 必须使用全自动大通量碳形态蛋白质全氮分析仪配套的原厂耗材等；禁止使用有缺口、碎纹或裂痕的坩埚、玻璃管，以防发生危险！
17） 使用新的坩埚和吸附垫前，必须进行清洗，消除潜在的污染物，可将其放入1100摄氏度的马弗炉中至少30分钟，或作为空白用仪器清洗，以确保分析结果的准确性。
18） [bookmark: _GoBack]将坩埚或玻璃管放置在自动进样器的相应位置时，要确保它们的放置正确、稳固，避免在分析过程中倾倒或位置偏移。
19） 称量样品时，应使用精度为0.1mg的分析天平，并确保天平连接到计算机上，重量可直接导入到模板，避免因手动输入数据而导致的误差。
20） 采用热导检测器（TCD）测量氮含量，在其分析过程中会产生水汽，应采用配备的电子制冷器来除去水分，以保证检测的准确性。
21） 使用磷酸等强酸危化品测量无机碳含量时，应在通风良好的环境下操作，避免吸入酸雾，并穿戴耐酸碱防护服、橡皮手套、防护眼镜，防止强酸对皮肤和眼睛造成伤害。 
22） 氧气瓶严禁与油类接触，操作人员不能穿戴有油脂或油污的工作服、工具和手套等操作，以免引起燃烧或爆炸。
23） 禁止在实验室及气瓶柜内存放任何可燃、易燃、助燃、易爆、有毒物品，以及易与氧气发生反应的化学品。
24） 禁止在仪器附近和内部加热炉周围放置易燃、助燃、易挥发、有毒试剂、药品和纸张、泡沫、手套等任何物品，以免造成吸入中毒、火灾及爆炸事故。
25） 实验室内严禁任何火源、移动插线排和电线；气瓶柜内严禁任何热源、火源、电器设备、移动插线排及电线，周围10米内严禁明火。
26） 禁止在实验室内做国家禁止排放的有机物质与高氯化合物质混合的实验。
27） 禁止往实验室的水池内倾倒试剂、药品等；第一遍清洗实验器皿的废水作为危险废物处置，必须倒入自带废液桶中，并在实验结束后带走！！！若未按规定处理废水，违反相关法律法规，由承诺人及其导师全权负责！
28） 禁止戴耳机、耳塞等，以防有警报等意外情况不能及时发现。
29） 禁止在实验室内用个人电脑及给电子产品等非实验设备充电，禁带充电宝。
30） 禁止让实验无关人员进入实验室；禁止携带实验无关物品进入实验室。
31） 实验结束，关软件、电脑、仪器电源和气源（务必每天及时关紧氧气、氦气气瓶阀，并确认其安全状况），并将所有不属于仪器本身和实验室的物品（含一切实验室废弃物）带走，做好卫生整理，填写仪器使用记录，关好水电门窗。
32） 仪器借用完成后，必须及时将气瓶柜和实验柜钥匙交还给管理员。
33） 禁止带压、带气维修氧气管道。在氧气管道进行修理、动火，必须办理维修作业票或动火证，并经有关部门批准，切实采取防范措施，在有人监护下进行检修、动火。
34） 氧气管道(含使用氧气的设备)动火，必须先行吹扫，并在检修、动火前30分钟内进行成份分析。经连续三次分析，其含量符合安全卫生标准时，方可检修动火。检修、动火时应随时检漏。
35） 不得在室内排放可燃、惰性及窒息性气体；吹扫、置换、放空、降压必须通过放散管进行；不得将氧气管线作为交流电气设备的防护接零(地)的干线。 

	b. 本实验主要险情应急处理方式：
1) 实验室跳闸：因大功率设备同时使用造成实验室跳闸，应立即切断仪器所有开关、计算机电源、气源等。
2) 实验室火灾：一旦发现火情，应立即告知实验室内外所有人员，大家弯腰、捂住口鼻，安全有序地从楼梯逃离现场。火情较轻时，应采取措施处理，防止火势蔓延，并迅速报告实验室负责人及学校保卫处（62336110）。明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生。明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救：包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火；易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭；带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水；可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干沙或干粉灭火器等来灭火；若发生火情的现场有大量强酸强碱，应使用干粉灭火器，严禁用水流灭火。
3) 实验室爆炸：实验室爆炸发生时，实验室负责人在其认为安全的情况下必须及时切断电源和管道、气瓶阀门。所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。应急预案领导小组负责安排抢救工作和人员安置工作。
4) 实验室触电：触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法： ⑴切断电源开关； ⑵若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备； ⑶可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源。触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系校医务室接替救治。
5) 玻璃器皿割伤：先将伤口处的玻璃碎片取出，若伤口不大，用蒸馏水洗净伤口，再涂上红药水，撒上止血粉用纱布包扎好，伤口较大或割破了主血管，则应用力按住主血管，防止大出血，及时送医院治疗。
6) 化学性污染：如果实验室发生有毒、有害物质泼溅在工作人员皮肤或衣物上，立即用大量自来水冲洗，再根据毒物的性质采取相应的有效处理措施。如果实验室发生有毒、有害物质泼溅或泄露在工作台或地面，先用抹布或拖布擦拭，然后用清水冲洗或使用中和试剂进行中和后用清水冲洗。如果实验室发生有毒气体泄露，应立即启动排气装置将有毒气体排出，同时开门窗使新鲜空气进入实验室。若有吸入性损伤（如吸入石英棉絮、挥发性物质造成不适等），应尽快就医。
7) 炉子高温发生烫伤、烧伤：轻度烫伤可用药棉浸90~95%的酒精轻涂伤处，也可用冷水疗法止痛，或用3~5%的KMnO4溶液擦伤处至皮肤变为棕色，再涂烫伤膏，直接涂烫伤药膏也可；较重的烧伤或烫伤，不要弄破水泡，以防止感染，用消毒纱布轻轻包扎伤处送医院治疗。
8) 危化品灼伤、泄漏：强酸、强碱以及过氧化氢等化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，立即脱掉实验服，摘掉手套，并用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%~5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，做下一步处理。溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。每一实验室内备有专用洗眼器，楼道内配有喷淋设备。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。其他在场人员应赶紧通知实验室管理员，并封锁现场，防止不知情人员误伤。地面或桌面的试剂残留应使用沙土覆盖，禁止使用抹布、实验服、拖把等棉质物品吸附，以免起火。
9) 中毒：实验中若感觉咽喉灼痛、嘴唇脱色或发绀，胃部痉挛或恶心呕吐等症状时，则可能是中毒所致。视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗，不得延误。首先将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其呼吸通畅，让中毒者呼吸到新鲜空气。误服毒物中毒者，须立即引吐、洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜饮大量清水引吐，亦可用药物引吐。对引吐效果不好或昏迷者，应立即送医院用胃管洗胃。孕妇应慎用催吐救援。重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2%~5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。气管痉挛者应酌情给解痉挛药物雾化吸入。应急人员一般应配置过滤式防毒面罩、防毒服装、防毒手套、防毒靴等。
10) 气瓶泄漏、碰撞：一旦发现气瓶泄漏，应立刻停止使用仪器及相关设备，避免产生任何可能引燃气体的火花或高温源。迅速组织仪器操作人员及其他周边人员撤离到安全区域，防止吸入有害气体或发生爆炸危险。通风换气：打开实验室的门窗，降低室内可燃气体的浓度，但要注意避免通风设备产生火花引发事故。如泄漏情况允许，小心地关闭气瓶的阀门，切断气体泄漏源。若无法关闭阀门，应立即联系专业人员进行处理。并在泄漏区域周围设置警戒线或警示标识，防止无关人员误入危险区域。及时联系气体供应商或专业维修人员，告知气瓶泄漏的具体情况，以便他们携带专业设备进行抢修和处理。立即检查气瓶的外观是否有明显的变形、裂纹等损伤，同时检查阀门是否松动或损坏。若发现阀门松动，尝试用手轻轻拧紧，但不要用力过猛，以免造成进一步损坏。若发现气瓶碰撞，即使气瓶外观和阀门看似正常，也要对气瓶进行泄漏测试。可使用肥皂水涂抹气瓶表面和阀门连接处，观察是否有气泡产生。如有气泡则表明有泄漏，需按照气瓶泄漏的紧急措施进行处理。若气瓶受到严重碰撞，即使当时未发现明显问题，也可能存在潜在安全隐患，应停止使用该气瓶，并联系供应商进行更换。并详细记录气瓶碰撞的时间、地点、碰撞程度以及后续检查情况等，以便后续分析事故原因和进行保险理赔等事宜。


本人已认真阅读并熟知以上所有内容，掌握仪器操作规程及注意事项，熟悉应急处理预案，熟悉灭火器、灭火毯、洗眼器及紧急喷淋装置的使用方法和逃生线路；自觉遵守北京林业大学及林学实验教学中心的各项规章制度；主动制止实验室内其他人的不安全行为，发现事故隐患或其他不安全因素，立即向实验室管理人员报告，并按管理人员要求进行紧急处理。如因本人违反国家法律法规和学校学院的制度而造成的事故，本人愿承担相应的责任。
导师知晓并认可学生的整个实验方案和流程，并全程负有监督责任。


                                                      
使用人签字：                            导师签字：
学号：                                  工号：
日期：                                  日期：
